## Ek A
Ek A:Tıbbi Cihaz Problem Terimleri ve Kodları
Cihaz (koyu): Bu Ek A uyarınca cihaz, aksesuarları ve bileşenleri içeren bir tıbbi cihaz anlamına gelmektedir.
Seviye 1 |  |  | Seviye 2 |  |  | Seviye 3
Terim | Tanım | Kod | Terim | Tanım | Kod | Terim | Tanım | Kod
Hasta Cihaz Etkileşim Problemi | Hasta ve cihaz arasındaki etkileşime ilişkin problem | A01 | Hasta-Cihaz Uyuşmazlığı | Hastanın fizyoloji ya da anatomisi ve hasta ve/veya cihazı etkileyen cihaz arasındaki etkileşime ilişkin problem | A0101 | Biyouyumluluk | İmplantı bulunan ya da bu tür bir cihazla tedavi edilen hastanın cihaz materyallerine ya da bu materyallerinden kaynaklanan sızıntı sularına maruz kalması nedeniyle ortaya çıkan istenmeyen lokal ya da sistemik etkilerle ilişkili problem. | A010101
[6 empty] | Başlatıcı Red Olarak Görünen Cihaz | Fibröz enkapsülasyon gibi doğaz cihaz hatası ya da cihaz etrafındaki dokunun iltihabı ya da cihazın ekstrüzyonu olmadan implante ya da invazif cihazın varlığına hastada istenmeyen yanıt oluşturduğu görülen cihaz. | A010102
[6 empty] | Cihaz Şeklinin ve/veya Boyutunun Yetersizliği | Cihazın fiziksel boyutu ve/veya şekli hastanın anatomisi açısından yetersizdir. | A010103
|  |  | Osseointegrasyon Problemi | Kemik dokusu ve implante cihaz arasındaki bağlantıya ilişkin problem. | A0102 | Osseointegrasyon Yetersizliği | Kemik implant yüzeyindeki fibröz doku büyümeden implant etrafındaki kemik dokunun formasyonu sayesinde implantın doğrudan ankorajını görmede yaşanan hataya ilişkin problem. | A010201
[6 empty] | Osseointegrasyon Kaybı | "Gevşeme/Erime" gibi cihazın riskli ankorajına yol açan ve fibröz ve/veya kemik dokusu kaybının neden olduğu kemik implant yüzeyindeki cihazın zayıflamış etkileşimine ilişkin problem. | A010202
|  |  | Kemik Büyümesine Bağlı Olmayan İmplant Gevşemesi | Yaralanma nedeniyle ya da zamanla implante cihazın doğrudan ankorajının kaybına ilişkin problem | A0103
|  |  | Cihazın Migrasyonu ya da Çıkarılması | Implante ya da invazif cihazın vücutta hareket etmesi ya da vücuttan tamamen çıkarılması problemi | A0104 | Çıkarılma | İmplante ya da invazif cihazın tamamının ya da bir kısmının vücuttaki amaçlanan yerinden tamamen çıkarılması problemi. | A010401
[6 empty] | Migrasyon | İmplante ya da invazif cihazın tamamının ya da bir kısmının vücuttaki istenen yerinde hareket etmesi problemi. | A010402
Üretim, Ambalaj ya da Nakliye Problemi | Üretim sırasında bir parçanın tasarımı ya da belirtilen üretim, ambalajlama ya da nakliye süreçlerinde üretim esnasında yaşanan uyugunsuzlukla ilişkili olarak cihazın belirtilen özelliklerindeki sapmalarla ilgili problem (norm dışı problem) | A02 | Ürün Kalite Problemi | Cihazın doğal bir özelliğinin belirtildiği ya da dağıtıldığı kadar tatmin edici olmamasına ilişkin problem. | A0201 | Mat, Künt | Cihazın istendiği ya da amaçlandığı kadar keskin olmamasına ilişkin problem. | A020101
[6 empty] | Standart Dışı Cihaz | Üretim özelliklerini ya da gerekliliklerini karşılamayan cihaza ilişkin problem (örn. materyaller, parçalar, üretim süreci) | A020102
|  |  | Hatalı Bileşen | Amaçlanan kullanım için kabul edilebilenden daha fazla boyutsal sapma hatasına sahip cihaz bileşenine ilişkin problem | A0202
|  |  | Hatalı Ürün | Cihazın amaçlanan kullanımı için kabul edilebilenden daha fazla hatası ya da boyutsal sapmaları olmasına ilişkin problem. | A0203
|  |  | Kullanım Öncesi Hasar Görmüş Ürün | Cihaz kullanılmadan önce ambalajlama ya da nakliye hasarlarına ilişkin problem. | A0204
|  |  | Ambalajlama Problemi | Cihazın dış ambalajını ya da paketini oluşturmak için kullanılan malzemeye ilişkin problem | A0205 | Ambalaj Malzemesini Açma ya da Çıkarmada Zorluk | Özellikle cihazın dış ambalajını açma ya da kaldırmayla ilişkili olan kullanıcıların cihazı işletmekte zorluk yaşamasına ilişkin problem | A020501
[6 empty] | Tamamlanmamış ya da Eksik Ambalaj | Cihazın amaçlandığı şekilde kullanımını engelleyebilecek tamamlanmamış ya da eksik ambalajlama sebebiyle cihaz özelliklerinin uyumsuzluğuna ilişkin problem | A020502
[6 empty] | Mühürsüz Cihaz Ambalajı | Ambalaj mührünün kaybına ilişkin problem | A020503
[6 empty] | Ambalajında Yırtik, Delik ya da Kesik | Cihaz kullanılmadan önce ambalajında oluşan hasara(delik, yırtık ya da kesik) ilişkin problem | A020504
|  |  | Üretim/Nakliye Esnasında Montajlanmamış Durumdaki Cihaz | Kullanıcı tesisine gönderilirken yanlış montajlandığı fark edilen cihaz | A0206 | Montajlanmamış Bileşen | Kullanıcı tesisine gönderilirken bileşenlerinin birinin ya da daha fazlasının yanlış montajlandığı farkedilen cihaz | A020601
[6 empty] | Kayıp Bileşen | Kullanıcı tesisine gönderilirken kayıp olduğu farkedilen cihaz bileşeni | A020602
|  |  | Nakliye Hasarı ya da Problemi | Cihazın kullanımından önce gerçekleşen nakliye hasarı ya da problemine ilişkin problem | A0207 | Steril Olmayan Ürün Olarak Gönderilmesi | Sterilitesinin bozulduğunu gösteren bir şekilde teslim edilen cihaza ilişkin problem (örn. steril ambalajı hasar görmüş, görülebilen kontaminantın bulunması) | A020701
Kimyasal Problem | Cihazın kimyasal karakterizasyonuna yani, element, bileşen ya da karışımına ilişkin belgelenmiş özelliklerinden birine ilişkin problem | A03 | Cihaz koku yayıyor | Cihazdan salınan beklenmedik ya da uygunsuz kokuya ilişkin problem | A0301
|  |  | Cihaz bileşeni ya da reaktif problemi | Cihazın bileşenlerine ya da reaktif karakterizasyonuna ilişkin belgelenmiş özelliklerinde gerçekleşen sapmalara ilişkin problem | A0302 | Cihaz ya da Cihaz bileşenlerinde kümelenme | Partiküllerin düzensiz kütleler içinde kümeleşmesine ilişkin problem | A030201
[6 empty] | Cihaz ya da Cihaz bileşenlerinde koagülasyon | Donma, sertleşme, yoğunlaşma, pıhtılaşmanın istenmeyen karakterizasyonuna ilişkin problem | A030202
[6 empty] | Cihaz ya da Cihaz bileşenlerinde çökelti | Kimyasal ya da fiziksel değişiklik sonucunda katı partiküllerin sıvılardan ayrılmasına ilişkin problem | A030203
[6 empty] | Çapraz Reaktivite | Çapraz reaksiyonlarda antikor ya da antijenin katıldığı dereceye ilişkin problem | A030204
[6 empty] | Partikülat | Kullanım sırasında cihazın ortaya çıkardığı ayrı partikülleri içeren maddeler | A030205
[6 empty] | Yüksek pH | Beklenen ve/veya tahmin edilenden daha yüksek pH | A030206
[6 empty] | Düşük pH | Beklenen ve/veya tahmin edilenden daha düşük pH | A030207
|  |  | Düzensiz Kimyasal Reaksiyon | Beklenmedik ya da tamamlanmamış kimyasal reaksiyon ya da etkiye ilişkin problem | A0303
Materyal Bütünlüğü Problemi | Cihazı oluşturmak için kullanılan tüm materyallerin sınırlı dayanıklılığına ilişkin cihazın belgelenmiş özelliklerinden sapmalarla ilgili problem | A04 | Kırılma | Cihaz oluşumunda kullanılan bu materyallerin istenmeyen hasarı ya da kırılmasınına ilişkin problem | A0401 | Kırık | Cihaz materyallerinde parça olarak ya da tam kat çatlağa ilişkin problem | A040101
[6 empty] | Bağlama/Tutturmada Hata ya da Kayıp | Bir yapıştırıcı ile bir araya getirilmesi istenen materyaller arasındaki yapışkanlığın kaybı ya da azlığına ilişkin problem | A040102
[6 empty] | Materyal Ufalanması | Umulmadık şekilde kırılan cihazın küçük parçalarına ilişkin problem | A040103
[6 empty] | Lehimli Ek Kırığı | Cihaz oluşumunda kullanılan materyallerin lehimli ekinde beklenmeyen kırılma ya da hasara ilişkin problem | A040104
|  |  | Şişmiş/Patlamış Kutu ya da Kap | Kap ya da kutu içinde kutuyu parçalayacak kadar yükselmiş basınca ilişkin problem | A0402
|  |  | Patlama | Hava gaz ya da sıvının ani genleşmesi sonucu ortaya çıkan şiddetli patlamaya ilişkin problem | A0403
|  |  | Çatlama | Cihaz oluşumunda kullanılan materyallerin boyu ya da eninde beklenmeyen gözle görülebilir bir açılma ve/veya parça ayrılmasına ilişkin problem | A0404
|  |  | Parçalanmış | Cihaz oluşumunda kullanılan materyallerin kimyasal yapısı, fiziksel özellikleri ya da görünüşündeki beklenmedik değişikliğe ilişkin problem | A0405 | Kireçlenmiş | Cihazda kalsiyum tuzlarının oluşumuna ilişkin problem | A040501
[6 empty] | Aşınmış | Metalde ya da metal özelliklerinde bozulma oluşturan, genellikle bir metal ya da etrafındaki materyaller arasındaki kimyasal ya da elektrokimyasal reaksiyona ilişkin problem | A040502
[6 empty] | Materyal Erozyonu | Katı bir yüzeyden bir materyalin süregelen kaybına ilişkin problem | A040503
[6 empty] | Çukurlu | Çukur şeklini alan küçük alanlar ya da noktalara dönüşen materyal yüzeyindeki korozyonlara ilişkin problem | A040504
[6 empty] | Pul Pul Olma | Materyalin kaplama filminin küçük parçalarının ayrılmasına ilişkin problem | A040505
[6 empty] | Sıyrılmış/Tabakalar Halinde Dizilmiş | Baskı ya da etki sonucunda tabakalrın ayrılmasıyla ortaya çıkan ve mekanik sertliğin kaybıyla sonuçlanan, kaplamalar da dahil, kompozit materyallerin sıyrılması ya da tabakalar halinde dizilmesi | A040506
[6 empty] | Doğal Olarak Aşınmış | Yüzey ile temas ettiği bir ya da daha fazla madde arasındaki nispi hareket nedeniyle, genellikle materyalin yerinden oynaması ya da süregelen kaybını içeren materyalin yüzeye verdiği zarara ilişkin problem | A040507
[6 empty] | Kopuk Materyal | Materyalin istenmeyen bir şekilde kopmasından kaynaklanan problem (örn. çözülmüş, sökük vb.) | A040508
|  |  | Materyal Deformasyonu | Dış güçler nedeniyle materyalin şeklinde ya da özelliklerinde ortaya çıkan istenmeyen değişikliğe ilişkin problem. | A0406 | Sıkışma kaynaklı deformasyon | Sıkışma nedeniyle cihaz materyalinde gözlenen istenmeyen dalgalı, bükük, kıvrık, eğik ya da şişkin duruma ilişkin problem | A040601
[6 empty] | Materyalde Yamukluk/Oyuk | Cihaz yüzeyinde sığ bir deliğin(oyuk) varlığı ile karakterize edilen cihaz şeklindeki istenmeyen değişikliğe ilişkin problem | A040602
[6 empty] | Katlanamamak | Cihazın fizilsel yapısında katlanamama ile karakterize edilen istenmeyen materyal değişikliği ile ilgili problem | A040603
[6 empty] | Ambalajın açılamaması | Ambalajı açılamayan ya da belli bir durumda açılabilen cihazın oluşum materyallerindeki deformasyona ilişkin problem (yani balon ya da lens) | A040604
[6 empty] | Aşınmış materyal | Hasarlı kenarları bulunan oluşum materyallerine ilişkin problem | A040605
[6 empty] | Materyal invajinasyonu | Yapının başka bir parçasının içindeki bir parçanın paketlenmesi ile karakterize edilen materyal şeklindeki istenmeyen değişikliğe ilişkin problem | A040606
[6 empty] | Aşırı sert ya da katı materyal | Katılıkla karakterize edilen materyalin fiziksel özelliğinde istenmeyen değişikliğe ilişkin problem (Uygulanan güce karşı deformasyona dayanır). | A040607
[6 empty] | Aşırı yumuşak/Esnek Materyal | Materyalin istenen şeklini koruyamaması ya da fonksiyonu destekleyememesiyle sonuçlanan cihaz materyaline ilişkin problem | A040608
[6 empty] | Bükülmüş Materyal | Cihazın bükülmesine neden olan deformasyonlara ilişkin problem | A040609
[6 empty] | Erimiş | Katı cihazın erimiş ya da sıvı duruma geçmesine ilişkin problem. | A040610
[6 empty] | Gergin | Materyalin boyutlarında artış ya da gerilmeye ilişkin problem | A040611
|  |  | Boyası Çıkmış Materyal | Cihaz oluşumunda kullanılan materyallerin boyasında istenmeyen çizik, desen ya da farkedilir değişikliğe ilişkin problem. | A0407
|  |  | Materyal Parçalanması | Materyalin küçük partiküllere ayrılmasına ilişkin problem | A0408
|  |  | Materyalin Opaklaşması | C62895; FDA 1426 - İstenmeyen opaklaşma ya da bulutlaşmasına ilişkin problem | A0409
|  |  | Materyal Delinmesi | Cihazı oluşturan materyalin muhtemelen cihazın kullanım amacını zedeleyecek şekilde delinmesi | A0410 | Materyalin Patlaması/Delinmesi | Cihaz materyalleri istenmeyen deliklere/açılmalara neden olacak şekilde patlar | A041001
|  |  | Materyal Çıkıntısı/ Püskürmesi | Özellikle materyalin cihaz yüzeyinin gerisine ya da üzerine uzanması nedeniyle cihaz materyalinin istenmeyen fiziksel görünüşüne ilişkin problem | A0411
|  |  | Materyalin Kırılması | Cihazın patlamasına neden olan deliklerle ilişkili problem | A0412
|  |  | Materyal Ayrılması | Cihazın istenmeyen ayrılması ya da birlikteliğinin bozulmasına ilişkin problem | A0413
|  |  | Materyal Kırığı, Kesik ya da Yırtığı | Cihaz materyallerinin dış güçler (örn. parçalanma ya da yırtılma) ya da iç güçler (örn. cihaz oluşumunda kullanılan materyallere ait gerilme baskısı limitlerinin aşılması)nedeniyle kırık, kesik ya da yırtık olmasıyla ilişkili problem | A0414
|  |  | Çizilmiş Materyal | Cihaz materyallerinin yüzeyindeki beklenmedik sığ kesik ya da düz oyukla ilişkili problem | A0415
Mekanik Problem | Hareketli parçalar ya da alt gruplar vb. de dahil mekanik aksiyonlar ya da hatalara ilişkin problem | A05 | Cihaz ya da Cihaz Bileşenlerinin Kopması | Cihazın fiziksel yapısı, bütünlüğü ya da iskeletinden ayrılmasına ilişkin problem | A0501
|  |  | Cihazın Başka Bir Cihazdan Zarar Görmesi | Bir cihazın başka bir cihaza zarar vermesine ilişkin problem | A0502
|  |  | Püskürme Problemi | Cihazın fiziki lokasyonundan beklenmedik ayrılması ya da ayrılamamasına ilişkin problem | A0503 | Fırlatma Hatası | Cihazı kullanım yerinden kaldırma ya da çıkarmanın yapılamamasına ilişkin problem | A050301
[6 empty] | İstenmeyen Fırlama | Cihazın beklenen lokasyonundan istenmeyen şekilde çıkmasına ilişkin problem sadece cihazla sınırlı değildir, klips uygulayıcıları, film kaseti, zımba tellerini de kapsar. | A050302
|  |  | Sızıntı/Damla | Cihazın yerleştiği kutu ya da kaptan gaz ya da sıvı sızmasına ilişkin problem | A0504 | Sıvı Sızıntısı | Sıvının istenmeyen bir lokasyondan sızması (akması, çıkması)-genellikle basınç ya da çıktı kaybının eşlik eder. | A050401
[6 empty] | Gaz Sızıntısı | Cihazın bulunduğu kutudan istenmeyen gaz sızmasına ilişkin problem | A050402
[6 empty] | Jel Sızıntısı | Jelin istenmeyen bir lokasyondan sızması(akması, çıkması)- ultrason jeli sızıntısı gibi. Muhafaza yapısından jelin sızması ya da çıkması- jel doldurulmuş implant sızıntısı gibi. | A050403
[6 empty] | Radyasyon Sızıntısı | Radyasyonun istenmeyen patlamaya sebebiyet verecek şekilde muhafaza yapısından sızması(özellikle iyonizasyona yol açan dalga ya da küçük atomik partiküller şeklindeki enerji) | A050404
[6 empty] | Perivalvular Sızıntısı | Kalp kapakçığı etrafında kan sızıntısı olmasına ilişkin problem | A050405
|  |  | Ateşleme Problemi | Cihazın istendiği gibi boşaltım yapamamasına ilişkin problem | A0505 | Ateşlemede Hata | Cihazın yükünü boşaltmasında yaşanan hataya ilişkin problem (örn. cerrahi zımbanın zımba tellerini kısmen ya da tamamen boşaltamaması) | A050501
[6 empty] | Teklemek | Beklenen zamanda gönderilemeyen ya da gerçekleşemeyen algoritma ya da terapiye ilişkin problem | A050502
|  |  | Mekanik Sıkışıklık | Cihazın hareketi engellenmiş ya da kısıtlanmıştır. | A0506
|  |  | Değiştirilmiş Mekanizma | Makinenin mekanik fonksiyonuna, oynar parçalarına ya da cihazın değiştirilmiş ya da modifiye edilmiş parçalarına ilişkin problem | A0507 | Sıralama Hatası | Fonksiyonları düzgün bir şekilde senkronize edilemeyen ya da ilişkili pozisyonları düzgünce konumlandırılamayan sistem, ekipman ya da devreye ilişkin problem | A050701
[6 empty] | Kesme Hatası | Cihazın istenen şekilde açım, kesme ya da parça yapamamasına ilişkin problem | A050702
[6 empty] | Döngü Hatası | Cihazın bir dizi süreç ya da olayı tamamlayamamasına ilişkin problem | A050703
[6 empty] | Zımba Şekli Hatası | Zımba tellerinin doğru şekil almamasından dolayı zımbalama cihazının dokuyu bağlayamamasına ilişkin problem | A050704
|  |  | Gürültü,Sesli | Cihazdan gelen herhangi bir istenmeyen sese ilişkin problem( örneğin, birbirine sürtünen iki parçadan gelen gıcırdama sesi ya da elektronik bileşenlerden gelen cızırtılı sesler). | A0508
|  |  | Fiziksel Direnç/Yapışma | Yapışan ya da tutan parçalar nedeniyle cihazda hareket kısıtlılığı olmasına ilişkin problem | A0509
|  |  | Retraksiyon Problemi | Cihazı istenen bir yere geri almaya ilişkin problem | A0510
|  |  | Yapısal Problem | Cihazın temel fiziksel yapısı ya da fiziki düzenine ilişkin problem | A0511 | Çöküntü | Materyalin dış güçlerce bükülmesi ya da çökmesine ilişkin problem | A051101
[6 empty] | Sivri Kenarlar | Cihaz zarara yol açabilecek sivri kenarlara sahiptir. | A051102
[6 empty] | Kıvrılma ya da Kıvrılmama Zorluğu | İşlemin etiketteki kullanma talimatına göre yapılmasına rağmen cihazı açma/kapatma ya da uzatmada sorun yaşayan kullanıcı açısından cihazın kullanımına ilişkin problem | A051103
[6 empty] | Açma ya da Kapatma Zorluğu | İşlemin etiketteki kullanma talimatına göre yapılmasına rağmen cihazı açma ve kapatmada sorun yaşayan kullanıcı açısından cihazın kullanımına ilişkin problem | A051104
[7 empty] | Düzgün şekilde kapanmayan kalp kapakçığına ilişkin problem | A051105
|  |  | İstenmeyen Hareket | Cihazın bozulması, yanlış teşhise ya da yanlış tedaviye neden olmasıyla ilişkilendirilebilecek cihazın istenmeyen hareketine ilişkin problem. | A0512 | Yerinden Çıkan ya da Yerinden Atan Cihaz | İstenen lokasyonda kalmayan cihaza ilişkin problem | A051201
[6 empty] | Devrilen Cihaz | Cihazın dik duramamasına ilişkin problem. | A051202
[6 empty] | Düşen Cihaz | Bulunduğu yerden istenmeyen şekilde düşen ya da hareket eden bileşen ya da cihaza ilişkin problem | A051203
[6 empty] | Kayan Cihaz | Cihazın istenen pozisyondan kayması ya da hareket etmesine ilişkin problem. | A051204
[6 empty] | İstenmeyen Çarpma | Diğer bir nesneye etki eden cihaza ilişkin problem | A051205
[6 empty] | İstenmeyen Sistem Hareketi | Kullanıcı tarafından başlatılmayan herhangi bir sistem ya da bileşen hareketine ilişkin problem | A051206
[6 empty] | Dengesiz | Cihazın mekanik stabilitesine ilişkin problem. | A051207
[6 empty] | Titreşim | İstenmeyen mekanik titreşime ilişkin problem | A051208
Optik Problem | İletilen görüntünün kalitesini ya da gözle görülebilen ışık yolunun amaçlanan uygulamasını etkileyen gözle görülebilen ışığın iletilmesine ilişkin problem. | A06 | Hatalı Odaklanma | Problem nesneye zayıf odaklanmaya ya da yanlış nesneye ya da yanlış alana odaklanmaya ilişkindir. | A0601
|  |  | Optik Diskolorasyon | Optik lenslerin ayarsız olmasına ilişkin problem. | A0602
|  |  | Optik Renk Solgunluğu | Renkte meydana gelen beklenmedik değişikliğe ilişkin problem. | A0603
|  |  | Optik Deformasyon | Görüntü şekillendirme sistemindeki optik bir hata dolayısıyla görüntünün nesnenin ideal görüntüsü şeklinde olmamasına ilişkin problem. | A0604
|  |  | Optik Blokaj | Optik cihazların bloklanmasına ilişkin problem, örn. görme yolları. | A0605
Elektrik/Elektronik Parçada Problem | Cihazın elektrik devre sistemindeki hataya ilişkin problem. | A07 | Tutma problemi | Kalp pili çıktı titreşiminden kaynaklanan, cihazın kardiyak odanın büzülmesi ya da depolarizasyonunu başarı şekilde gerçekleştirememesine ilişkin problem. | A0701 | Tutma hatası | Kalp pilinin elektrikli uyarıcısından kaynaklanan, kalbin depolarizasyonun etkili ve tutarlı olmasını sağlayamamaya ilişkin problem. | A070101
[6 empty] | Yüksek tutma eşiği | Kardiyak depolarizasyonun beklenen/istenenden daha yüksek olmasını sağlamak için gerekli enerji çıktısının miktarına ilişkin problem. | A070102
[6 empty] | Kesintili tutma | Kalbin etkili olmayan ve tutarsız depolarizasyonuna ilişkin problem. | A070103
[6 empty] | Sabit olmayan tutma eşiği | Kardiyak depolarizasyonun sabit durmamasını sağlamak için gerekli enerji çıktısının miktarına ilişkin problem. | A070104
|  |  | Süregelen ateşleme | Elektriksel impulsların aşırı üretimine ilişkin problem. | A0702
|  |  | Arklanma | Tipik olarak bir ışık çarpmasıyla sonuçlanan iki iletken yüzey arasındaki boşluğa doğru elektrik akımının akışına ilişkin problem. | A0703 | Küreklerde arklanma | Tipik olarak gözle görülebilen bir ışık çakmasıyla sonuçlanan elektrik akımının kürekler(iletken yüzeyler) arasındaki bir boşluğa akışına ilişkin problem | A070301
[6 empty] | Elektrotların arklanması | Tipik olarak gözle görülebilen bir ışık çakmasıyla sonuçlanan elektrik akımının elektrotlar(iletken yüzeyler) arasındaki bir boşluğa akışına ilişkin problem | A070302
|  |  | Kıvılcımlanma | Hava gibi normalde iletken olmayan bir ortamda elektrik boşalmasıyla ilgili ışık çakmasına ilişkin problem. İki iletken yüzey arasındaki elektrik boşalmasıyla ilgili değildir. | A0704
|  |  | Batarya problemi | Cihazın iç gücüyle ilişkili problem(örn. Batarya, trafo, yakıt pili ya da diğer güç kaynakları). | A0705 | Batarya problemi:Yüksek direnç | Yüksek batarya iç direncine ilişkin problem. | A070501
[6 empty] | Batarya problemi:Düşük direnç | Düşük batarya iç direncine ilişkin problem. | A070502
[6 empty] | Bataryayı sürdürme hatası | Sabit bir güç kaynağına bağlı olmadığında çalışmayan cihaza ilişkin problem. | A070503
[6 empty] | Bataryanın erken bitmesi | Beklenenden daha çabuk şarjı biten batarya. | A070504
|  |  | Şarj problemi | Cihazın bir elektrik kaynağını başarılı şekilde şarj edememesine ilişkin problem. | A0706 | Kesilen şarj | Şarj sürecinin erken bitmesine ilişkin problem (örn. batarya ya da başka bir şarj depolama aygıtı) | A070601
[6 empty] | Ertelenmiş şarj süresi | Cihazı şarj etmek için gerekli zamanın umulmayan süresine ilişkin problem(örn. şarjı başlatmada gecikme ya da beklenenden daha uzun şarj süresi) | A070602
[6 empty] | Şarj hatası | Uygun şarj sürecini başlatamamaya ilişkin problem(örn. batarya ya da başka bir şarj depolama aygıtı) | A070603
|  |  | Boşaltım hatası | İstendiği şekilde boşaltım yapmayı başaramayan batarya ya da başka şarj depolama cihazı hatasına ilişkin problem. Defibrilasyon uygulanamaz. | A0707
|  |  | Güç problemi | Cihazı çalıştıran enerjiye ilişkin problem. | A0708 | Gücün tamamen kaybı | Cihazı çalıştıran gücün yokluğuna ilişkin problem. | A070801
[6 empty] | Gücün kesintili kaybı | Cihazı çalıştıran gücün kesintili kaybına ilişkin problem. | A070802
[6 empty] | Gücü açma hatası | Cihaza taşınan enerjiyle ilgili olarak cihazın açılamamasına ilişkin problem. | A070803
[6 empty] | Gücün istenmeden açılması | Cihazın istenmeden açılmasına ilişkin problem. | A070804
|  |  | Cihaz algılama problemi | Fiziksel bir uyarıcıya(sıcaklık, hareket, kardiyak ritmi, aydınlatma) yanıt vermek için tasarlanmış ve yorum ya da ölçüm için bir sonuç sinyali iletmeyen cihaz özelliğine ilişkin problem. | A0709 | Düşük hassasiyet | Bir girdiye karşı istenen ya da beklenenden daha az hassas olan cihaz problemi. | A070901
[6 empty] | Yüksek hassasiyet | Bir girdiye karşı istenen ya da beklenenden daha hassas olan cihaz problemi. | A070902
[6 empty] | Sinyal analizi hatası | Sinyali analiz edemeyen cihaza ilişkin problem. | A070903
[6 empty] | Sinyal seçme hatası | Cihazın uygun girdi sinyalini seçememesine ilişkin problem. | A070904
[6 empty] | Yüksek algılama eşiği | İstenen/beklenenden daha yüksek bir sinyali belirlemek için cihazın ihtiyaç duyduğu girdi miktarına ilişkin problem. | A070905
[6 empty] | Düşük algılama eşiği | İstenen/beklenenden daha düşük bir sinyali belirlemek için cihazın ihtiyaç duyduğu girdi miktarına ilişkin problem. | A070906
[6 empty] | Eşik kaybı | Kalp kasını tutarlı şekilde uyarmak için gereken en az enerji, voltaj ya da akım miktarının kaybına ilişkin problem. | A070907
[6 empty] | Algılama hatası | Yorumlama ya da ölçmeye yönelik bir sonuç sinyalini iletmek için fiziksel bir uyarana(sıcaklık, illuminasyon, hareket gibi) yanıt vermek için tasarlanmış cihaz hatasına ilişkin problem. | A070908
[6 empty] | Aşırı algılama | Uygun olmayan cihaz yanıtıyla sonuçlanan kardiyak sinyalleri cihazın doğru filtrelememesine ilişkin problem. | A070909
[6 empty] | Düşük algılama | Cihazın temel kardiyak aktiviteyi doğru şekilde belirleyememesi ve uygun yanıt verememesine ilişkin problem. | A070910
[6 empty] | Kesintili algılama | Devam etmesi umulurken cihazın gelen sinyali kesintili bir temelde alması problemi. | A070911
[6 empty] | Sinyalin yanlış yorumu | Sinyali uygun şekilde analiz edemeyen cihaz problemi. | A070912
|  |  | Yürütme hatası | Cihazın elektrik akımını bir elektrik yolundan sürekli olarak geçirmeyi ya da iletmeyi başaramamasına ilişkin problem. | A0710
|  |  | Sorgu problemi | Cihazın durumunu araştırmak için tasarlanmış bir sistemden gelen sinyallere yanıt vermesine ilişkin problem. | A0711 | Sorgulama problemi | Bir yanıt oluşturmak için aktarıcı bir sistem zorluğuna ilişkin problem. | A071101
[6 empty] | Sorgulama hatası | Cihazın durumunu sorgulamak için tasarlanmış bir sistemden gelen sinyalleri uygun şekilde yanıtlama hatasına ilişkin problem. | A071102
|  |  | Adımlama problemi | Cihazın elektrik impulsları yoluyla terapötik simule bir kalp atışı oluşturamamasına ilişkin problem. | A0712 | Ritim dönüştürme hatası | Tedavinin sonlanması anlamına gelen zararlı kardiyak ritmini sona erdirmek için tedaviler oluşturma ya da cihaz terapi hatası. | A071201
[6 empty] | Yanlış senkronizasyon | İki operasyonun doğru zamanlanmamasından kaynaklanan hataya ilişkin problem, Örn. sinyal geçiş zamanı. | A071202
[6 empty] | Uygunsuz dalga şekli | Cihazın doğru biçimlendirilmiş bir adımlama çıktısı oluşturamaması hatası. Örn. çok geniş bir dalgabiçimi. | A071203
[6 empty] | Adımlama yok | Cihazın adımları dağıtmayı durdurmasına ilişkin problem. | A071204
[6 empty] | Destek modunda bulunan kalp pili | Destek modunda bulunan adımlama fonksiyonuna sahip cihaz. Bu uygun bir arıza güvenlik aksiyonu(örn. pil ömrünün bitimi) olabilir ya da cihaz hatasından kaynaklanmış olabilir ya da operatör hatasından kaynaklanabilir. | A071205
[6 empty] | Senkronize olmayan adımlama | Aynı gruptaki iki önemli an arasındaki gibi adımlama geçiş sürecine ilişkin problem, Birim aralarında her zaman bütünleyici bir numara olur. Farklı gruplarda yerleşmiş iki önemli an arasında, birim aralarında her zaman bütünleyici bir numara olmaz. | A071206
[6 empty] | Yetersiz adımlama | Adımlama voltajı ya da titreşim genişliğinin istenenden daha düşük olması. | A071207
[6 empty] | Kesintili adımlama | Parçanın herhangi bir dış düzeltici eyleme maruz kalmadan gerekli fonksiyonu gerçekleştirme yeteneğini korumasını takiben limitli bir süre boyunca cihazın adımlama hatasına ilişkin problem. Not: hatanın sık sık tekrarlaması gibi. | A071208
[6 empty] | Boşluk uyarımı | Titrerşim jeneratörünün yerleştirildiği deri cebine ilişkin problem. | A071209
|  |  | Defibrilasyon problemi | Cihazın uygun ya da başarılı bir elektrik şoku sağlayamamasına ilişkin problem. | A0713 | Şoku dağıtma hatası | Cihazın bir elektrik ritmini değiştirmesi beklenen elektrik enerjisini dağıtma hatasına ilişkin problem. | A071301
[6 empty] | Uygunsuz şok | Elektrik enerjisinin uygunsuz dağıtımına ilişkin problem. | A071302
[6 empty] | Kesintili şok | Parçanın herhangi bir dış düzeltici eyleme maruz kalmadan gerekli fonksiyonu gerçekleştirme yeteneğini korumasını takiben limitli bir süre boyunca şokun dağıtımı hatasına ilişkin problem. Not: hatanın sık sık tekrarlaması gibi. | A071303
|  |  | İstenmeyen elektrik şoku | Cihaz istenmeyen elektrik şoku dağıtır. İstenmeyen defibrilasyon şoku "uygunsuz şok" olarak A071301 kod numarasıyla kodlanmalıdır. | A0714
|  |  | Topraklama arızası | Toprak akımlarını ya da voltajları engelleme ya da kontrol amacıyla elektronik sistemin iletkenlerini bağlayamamaya ilişkin problem. | A0715
|  |  | Aşırı elektrik gerilimi | İç entegre devre sistemininin belirlenen eşik limitlerini aşan elektrik aktivitesine ilişkin problem. | A0716
|  |  | Elektrostatik boşaltım | Önceden elektrik şarj olmuş iki organ arasında elektrik boşaltımına ilişkin problem. | A0717
|  |  | Kapatma hatası | Kapatma talep edilmesine rağmen gücü kapatamayan cihaza ilişkin problem. | A0718 | Çalışmayı sürdüren cihaz | Deaktivasyon talep edildikten sonra hala aktif durumda olmaya devam eden cihaza ilişkin problem. | A071801
|  |  | Beklenmeyen kapanma | Beklenmedik şekilde gücü kapatan cihaza ilişkin problem. | A0719
|  |  | Elektromanyetik uygunluk problemi | Çevresindeki herhangi bir şeye tolere edilemeyen sıkıntıları belli etmeden elektromanyetik çevresinde fonksiyon gösterme sistemine ilişkin problem. | A0720 | Elektromanyetik geçirgenlik | Ekipmandan kaynaklanan elektromanyetik radyasyonun ölçümüne ilişkin problem. | A072001
[6 empty] | Radyofrekans geçirgenliği (RFI) | RF parazitinin yol açtığı istenen bir sinyalin algılanmasının azalmasına ilişkin problem. | A072002
|  |  | Dolaşım hatası | İç ağ yolları ya da elektrik devre sistemi hatasına ilişkin problem(yani, elektriksel bileşenler, devre tahtaları, elektrik telleri) | A0721 | Kapasitatif eşleşme | Devre düğümleri arasındaki dirençler yoluyla elektrik ağındaki enerji transferine ilişkin problem. Bu enerji bir elektrik sahası yoluyla bir devreden diğerine eşleştiğinde ortaya çıkar. | A072101
[6 empty] | Elektrik kesintisi | Bir devrede kazara başka bir yolda(istenmeyen bir yolda) hareket eden elektrik akımına ilişkin problem. | A072102
[6 empty] | Kesintili süreklilik | Elekrtik/elektronik bağlantılarındaki kesintili arızalara ilişkin problem. | A072103
|  |  | Direnç problemi | Cihaz ve hasta bağlantıları arasındaki elektrik direnç seviyelerine ilişkin problem. | A0722 | Yüksek direnç | Cihaz ve hasta bağlantıları arasında istenenden daha yüksek elektriksel direnç seviyesi olmasına ilişkin probblem. | A072201
[6 empty] | Düşük direnç | Cihaz ve hasta bağlantıları arasında istenenden düşük elektriksel direnç seviyesi olmasına ilişkin problem. | A072202
Kalibrasyon Problemi | Cihazın doğruluğuyla ve kalibrasyonuyla ilgili olarak cihazın çalışmana ilişkin problem | A08 | Kalibrasyon hatası | Cihazın kendi kalibrasyon prosedürünü ya da cihazın doğruluğu ve düzgün performansını sağlamak için tasarlanan süreci gerçekleştirme hatasına ilişkin problem. | A0801
|  |  | Yeniden ayarlama hatası | Kalibrasyon prosedürünü ya da cihazın doğruluğu ve düzgün performansını sağlamak için tasarlanmış süreci gerçekleştirirken, standart bir doğruluk seviyesini yeniden kazanamayan cihaz hatasına ilişkin problem. | A0802
|  |  | Hatalı ölçüm | Referans standartla karşılaştırıldığında kesin olmayan ölçümler veren cihaza ilişkin problem. | A0803
|  |  | Aşırı düzeltme | Bir dizi kriteri aşan düzeltmeye ilişkin problem. | A0804
Çıktı Problemi | Cihazdan alınan son sonuç, veri ya da test sonuçlarına ilişkin belgelenmiş cihaz spesifikasyonlarından sapmaya ilişkin problem. | A09 | Akustik ileti/Geribildirim | Duyusal geribildirime Örn. Sesli iletiler ya da biplere ilişkin fakat "Koruyucu Önlemler Problemi" kapsamında yer alan güvenlikle ilişkili alarmlar hariç kalmak üzere cihazın belgelenmiş spesifikasyonlarından sapmaya ilişkin problem. | A0901 | Uygunsuz duyusal ileti/geribildirim | Cihaz kullanıcısını doğru eyleme yönlendirmeyen duyusal mesajlar problemi. | A090101
[6 empty] | Duyusal olmayan ya da açık olmayan duyusal ileti/geribildirim | Açıkça duyulamayan duyusal iletilere ilişkin problem. | A090102
[6 empty] | Duyusal ileti/geribildirim olmaması | Cihazın duyusal ileti sağlamayı durdurmasına ilişkin problem. | A090103
|  |  | Görüntü ya da görsel geribildirim problemi | Görsel geri bildirimler Örn. Bilgi ekranı, ekran görüntüsü ya da cihaz çıktısı ile ilgili cihazın belgelenmiş spesifikasyonlarından sapmaya ilişkin problem | A0902 | Cihazın yanlış mesaj vermesi | Yanlış ekran bilgisi vermeye ilişkin problem. | A090201
[6 empty] | Okunması zor ekran | Örneğin hasta parametreleri ya da test sonuçlarının okunmasını/yorumlanmasını tehlikeye sokan, ekranın okunurluğuna ilişkin problem. Okunurluk problemleri, renk, font ebatı, kontrast ya da diğer faktörlerden kaynaklı olabilir. | A090202
[6 empty] | Dengesiz ya da kesintili ekran | Cihazın tutarlı şekilde aynı mesajı, sonucu, okumayı ya da görüntüyü sergilememesi, örn. ekranın titremesi, okuma ya da mesajlar arasında değişmesi ya da kısa zaman aralıklarında tamamen boşalması. | A090203
[6 empty] | Görüntü ekran hatası/artefakt | Zarar görmüş görüntü ya da okuma/ölçüm endikasyonlarına yol açan görüntü ekranı problemi. | A090204
[6 empty] | Yanlış görüntü oryantasyonu | Cihaz ekranındaki yanlış görüntü oryantasyonuna ilişkin problem. | A090205
[6 empty] | Ekran/görüntü yok | Ekran ya da görüntü olmamasına ilişkin problem. | A090206
[6 empty] | Görsel ileti/geribildirim olmaması | Cihazın görsel geribildirim sağlamayı durdurmasına ilişkin problem. | A090207
[6 empty] | Düşük kaliteli görüntü | Cihazın sergilediği görsel sunum ya da görüntünün ya da cihaz çıktısının yetersiz kalitesi. | A090208
[6 empty] | Görsel iletilerin açık olmaması | Uygun eylem alındıktan sonra cihazda ya da cihaz tarafından sergilenmeye devam eden görsel mesajlar problemi. | A090209
|  |  | Dokunsal iletiler / geribildirim | Dokunsal geribildirime örn. cihaz titreşim iletimi ilişkin cihazın belgelenmiş spesifikasyonlarından sapmaya ilişkin problem. | A0903 | Uygunsuz dokunsal ileti/geribildirim | Cihaz kullanıcısını doğru aksiyon almaya yönlendiremeyen dokunsal geribildirim problemi. | A090301
[6 empty] | Dokunsal ileti/geribildirim olmaması | Cihazın dokunsal geribildirim sağlamayı durdurmasına ilişkin problem. | A090302
|  |  | Enerji çıktı problemi | Cihazın istenen enerji çıktısına ilişkin problem. | A0904 | Enerji spektrum yanlışlığı | Cihazdan enerji çıktısının spektrumun beklenen bölgesinde olmamasına ilişkin problem. | A090401
[6 empty] | Enerji dağıtım hatası | Cihazın enerji dağıtım hatasına ilişkin problem. | A090402
[6 empty] | Kesintili enerji çıktısı | Zamanla tutarsızlaşan cihaz enerji çıktısına ilişkin problem. | A090403
[6 empty] | Spesifikasyonların üstünde sonuç | Cihaz sonucu, cihazın belgelenmiş spesifikasyonlarını aşmaktadır. | A090404
[6 empty] | Spesifikasyonların altında sonuç | Cihaz sonucu, cihazın belgelenen spesifikasyonlarının altındadır. | A090405
[6 empty] | Terapötik ya da diyagnostik çıktı hatası | Cihazın bir hastalığın tedavisi ya da belirlenmesi için gerekli çıktıyı iletme hatasına ilişkin problem. | A090406
[6 empty] | Yanlış vücut alanlarına dağıtılan terapi | Vücudun beklenen bölümünde değil de başka bir bölümünde beklenmedik bir terapötik eyleme yol açan cihaza ilişkin problem. | A090407
|  |  | Radyasyon çıktı problemi | Cihazın istenen radyasyon çıktısına ilişkin problem. | A0905 | Radyasyon çıktı hatası | Radyolojik ya da diyagnostik cihazlardan radyasyon çıktısı olmamasına ilişkin problem. | A090501
[6 empty] | Yüksek radyasyon maruziyeti | Radyolojik ya da diyagnostik cihazlardan salınan aşırı radyasyona ilişkin problem. | A090502
[6 empty] | Düşük radyasyon maruziyeti | Radyolojik ya da diyagnostik cihazlardan salınan çok düşük radyasyona ilişkin problem. | A090503
[6 empty] | Beklenmeyen/istenmeyen radyasyon çıktısı | Beklenmedik şekilde radyasyon salan cihaz. Bu yanlış zamanda cihazın doğru parçasından radyasyon salınması ve radyasyon salması beklenen cihazlar için geçerlidir. Hiç radyasyon salmayan bir cihaz radyasyon salarsa ya da daha önce salınmayan bir yerden radyasyon salınımı oluyorsa "radyasyon sızıntısı"nı kullanın. | A090504
|  |  | Gaz çıktı problemi | Gaz çıktısına ilişkin problem. | A0906
|  |  | Cihaz çıktısı bulunmaması | Cihazdan ölçüm sonucu, değeri ya da verisi elde edilememesine ilişkin problem. | A0907
|  |  | Yanlış, yetersiz ya da kesin olmayan sonuç ya da okumalar | Cihazın performans spesifikasyonlarına cihazın sağladığı uyumsuz test sonuçları, veriler ya da son çıktılara ilişkin problem. | A0908 | Sinyal artefaktı | Sinyaldeki müdahale ya da impuritelere ilişkin problem (örn. ECG artifaktı). | A090801
[6 empty] | Örnek alamama | Cihaz örneği toplayamaz ya da transfer edemez. | A090802
[6 empty] | Yanlış negatif sonuç | Cihazın herhangi bir şey saptanmadığı yönünde yanlış sonuç vermesi ve belirli aksiyonların alınması gerekirken kullanıcıyı aksiyon alınmasına gerek olmadığı şeklinde yanlış yönlendirmesiyle ilgili problemler. | A090803
[6 empty] | Yanlış pozitif sonuç | Cihazın, bir şeyler saptanamadığı ve alınması gereken aksiyon durumunda operatörü yanlış yönlendirebileceği durumda yanlış şekilde raporlamasına ilişkin problem. | A090804
[6 empty] | Yanlış ölçüm | Cihazdan alınan ya da elde edilen ölçümler açıkça yanlıştır. | A090805
[6 empty] | Tekrarlanamaz sonuçlar | Cihaz sonuçları güvenilir bir şekilde tekrarlanamaz. (Sağlaması yapılamaz) | A090806
[6 empty] | Yüksek okumalar | Cihazdan alınan okumalar çok yüksek ya da beklenenden yüksektir. | A090807
[6 empty] | Düşük okumalar | Cihazdan alınan okumalar çok düşük ya da beklenenden düşüktür. | A090808
[6 empty] | Yüksek test sonuçları | Cihazdan alınan test sonuçları çok yüksektir ya da beklenenden yüksektir. | A090809
[6 empty] | Düşük test sonuçları | Cihazdan alınan test sonuçları çok düşüktür ya da beklenenden düşüktür. | A090810
[6 empty] | Okumalara ulaşma başarısızlığı | Cihaz geçerli bir okuma sağlayamaz ya da sergileyemez. | A090811
[6 empty] | Kayıp test sonuçları | Ortaya çıkmayan test ya da ölçüm sonuçlarına ilişkin problem. | A090812
|  |  | Beklenmeyen terapötik sonuçlar | Cihazın terapötik amaçlar için kullanımına ilişkin problem | A0909
Isıtma problemi | İstenmeyen sıcaklık üreten cihaza ilişkin problem | A10 | Aşırı soğutma | Belirtilenden daha düşük sıcaklık üreten cihaza ilişkin problem. | A1001
|  |  | Aşırı ısıtma | Aşırı sıcaklık üreten, ılıtma ya da ısıtma fonksiyonuna sahip cihaza ilişkin problem. | A1002
|  |  | Yetersiz soğutma | Cihaz çalışır ve/veya çalışmaz dururmdayken cihazdaki yetersiz soğutmaya ilişkin problem. | A1003
|  |  | Yetersiz ısıtma | Belirtilen kadar yüksek olmayan sıcaklık üreten cihaz ya da cihaz bileşenlerine ilişkin problem. | A1004
|  |  | Cihazın aşırı ısınması | Cihazın yüksek sıcaklık üretmesine ve çalışmasının tehlikeye düşmesine ya da bir zararın ortaya çıkmasına ilişkin problem(örn. bileşenleri eriten ya da otomatik olarak kapatan aşırı ısıtma). | A1005
|  |  | Cihazın termal bozukluğu | Cihazın termal bozukluğun bir sonucu olarak renksizleşmesine ya da bozulmasına ilişkin problem. | A1006
|  |  | Ateş | Cihazın sabit alevle yanmasına ilişkin problem. | A1007
|  |  | Alev ya da parıltı | Sabit olmayan bir alevle cihaz ilişkili yanığa ilişkin problem. | A1008
|  |  | Duman | Cihazın oluşturduğu genellikle bir ateş ya da yanıkla ilgili gaz ya da duman bulutuna ilişkin problem. | A1009
Bilgisayar yazılım problemi | Cihazın performansını ya da diğer cihazlarla iletişimini etkileyen yazılı programlar, kodlar ve/veya yazılım sistemine ilişkin problem | A11 | Uygulama ağ problemi | Bütün sistem performansını ve/veya bu sisteme bağlı ayrı bir cihaz performansını etkileyecek belgelenmiş sistem spesifikasyonlarından sapmaya ilişkin problem. | A1101
|  |  | Uygulama programı problemi | İstenen kullanım ya da uygulamadaki fonksiyonunu tamamlamak için yazılım gereksinimine ilişkin problem. | A1102 | Uygulama programı donar, fonksiyonsuzlaşır | Uygulama programının donması ve fonksiyonunu kaybetmesine ilişkin problem. | A110201
[6 empty] | Uygulama programı problemi: Doz hesaplama hatası | Belirli ölçümleri ya da cihazın yönettiği miktarları hesaplamak için cihazın kullandığı uygulama yazılımı ya da yazılı program koduna ilişkin problem. | A110202
[6 empty] | Uygulama programı problemi: Medikasyon hatası | Cihaz yazılımının medikasyon hazırlığı ya da yönetiminde hatalara neden olduğu durum. | A110203
[6 empty] | Uygulama programı problemi:Parametre hesaplama hatası | Doz ya da güç dışında parametreleri hesaplamak için cihazın kullandığı uygulama yazılımı ya da yazılı program koduna ilişkin problem. | A110204
[6 empty] | Uygulama programı problemi:Güç hesaplama hatası | Cihaz gücüne ilişkin hesaplamalar için cihazın kullandığı uygulama yazılımı ya da yazılı program koduna ilişkin problem. | A110205
[6 empty] | Uygulama programı versiyonu ya da geliştirme problemi | Cihaz performansını ya da cihazın diğer cihazlarla iletişimini etkileyen bir yazılım sisteminin güncellemelerinin kurulmasına ilişkin problem. | A110206
[6 empty] | Yazılım kurulumuna ilişkin problem | Cihazın tam çalışmasını sağlayan bir şekilde cihaz yazılımının kurulmasına ilişkin problem. Kurulum kaynağı imalatçı ya da kullanıcı olabilir. | A110207
[6 empty] | Uygulama programının istenmeden kapanması | Uygulama programı hatası nedeniyle beklenmedik kapanmaya ilişkin problem. | A110208
|  |  | Program ya da algoritma uygulama problemi | Program ya da algoritmaya ilişkin uygulama problemleriyle ilgili problem. | A1103 | Ertelenmiş program ya da algoritma uygulaması | Program ya da algoritmanın gecikmiş uygulamasına ilişkin problem. | A110301
[6 empty] | Kesintili program ya da algoritma uygulaması | Program ya da algoritmaya ilişkin kesintili uygulama ile ilgili problem. | A110302
[6 empty] | Program ya da algoritma uygulama hatası | Bir program ya da algoritmanın uygulanması hatasına ilişkin problem. Bir programın uygulanmasının ani, beklenmedik şekilde kesilmesi. | A110303
|  |  | Bilgisayar işletim sistemi problemi | Bilgisayar programlarının uygulanmasını kontrol eden ve bilgisayar kaynak tahsisatı, iş kontrolü, girdi/çıktı kontrolü ve bilgisayar sistemindeki dosya yönetimi gibi hizmetler sağlayan yazılım, donanım yazılımı ve/veya donanım elemanlarına ilişkin problem. | A1104 | İşletim sisteminin fonksiyonunu kaybetmesi | Uygulama yazılım programının tersine bir bilgisayar işletim sisteminin çalışmamasına ilişkin problem. | A110401
[6 empty] | İşletim sistemi versiyonu ya da geliştirme problemi | Eski bir işletim sistemini güncel bir işletim sistemiyle değiştirmeye ilişkin problem. | A110402
|  |  | Bilgisayar sistemi güvenlik problemi | Gizlilik, bütünlük ya da yazılı program kodunun, uygulamam yazılımının ya da verilerin ya da tüm cihazın ulaşılabilirliğinin kaybıyla sonuçlanan bir yazılım sisteminin modifikasyonu ya da bu sisteme yetkisiz erişime ilişkin problem. | A1105 | Uygulama güvenlik problemi | Bir bilgisayardan diğerine sıçrayarak ya da tekrarlanarak yazılım, donanım ya da verilerin zarar görmesine yol açabilecek bilgisyara programlama kodlarının elde edilmesine ilişkin problem. | A110501
[6 empty] | Bilgisayar sistemine yetkisiz erişim | Programın modifikasyonuna, verilerin zarar görmesine ya da ağ güvenliğinde kırılmaya neden olabilecek bilgisayar sistemine erişime izin verilmemesine ilişkin problem. Bilgisayar programlarına ya da verilere yetkisiz erişim ya da modifikasyonu engelleyen bir sistem ya da bileşen derecesi olan bilgisyar bütünlüğü ile yakından ilişkili bir fikirdir. | A110502
|  |  | Veri destekleme problemi | Bir hata ya da dış kaynaklı zarar durumunda primer maddeyi yenileme ya da restorasyonuna yardım etmek için mevcut kişiye, prosedüre, dosyaya, bileşene ya da sisteme ilişkin problem. | A1106 | Yedekleme hatası | Cihaz verilerinin ya da sistem dosyalarının yedek versiyonuna( zarar görmüş dosya) erişememe ya da yedekleyememeye ilişkin problem. | A110601
[6 empty] | Yedeğe dönüştürmede hata | Primer araçtaki hataya karşılık olarak primer sistemden, bileşenden, dosyadan ya da prosedürden yedeğe geçirme hatasına ilişkin problem. | A110602
|  |  | Veri problemi | Verinin(grafik, emirler, sonuçlar) doğru şekilde saklanmadığı, transfer edilmediği, güncellenmediği ya da gösterilmediği durum. | A1107 | Veri kaybı | Verinin istenmeden, kalıcı ya da geçici olarak kaybedilmesi, silinmesi, zarar görmesi ya da kaydedilmemesi durumu. | A110701
[6 empty] | Hasta veri problemi | Verinin sağlık çalışanınca elde edildiği ancak doğru araştıma süreçleri kullanılsa da yanlış hasta ya da yanlış veriye ulaşıldığı durum. | A110702
|  |  | Tarih/zaman ilişkili yazılım problemi | Cihazın çalışmasında bir faktör olarak zaman ve/veya takvim tarihlerinin programlanmasına ilişkin problem. | A1108
Bağlantı problemi | Sıvı, gaz, elektrik ya da data transferini sağlamak için kurulan fonksiyonel birimlerin ve/veya cihazın bağlanmasına ilişkin problem | A12 | Bloke bağlantı | Sıvı, gaz transferine ya da verilerin engellenmesine ya da bloklanmasına araç sağlamak için kurulan fonksiyonel birimler sayesinde cihaz bağlantısına ilişkin problem. | A1201
|  |  | Bağlaşımı kesme | Sıvı, gaz, güç ya da sinyal bilgisinin birinden diğerine transfer edildiği bir durumla ilişkilendirilmemiş cihaza ilişkin problem. | A1202
|  |  | Bağlantısızlık | Bağlantılar arasında gaz, sıvı ya da elektrik akımı akışını önlemek için yeterli açık alana sahip cihaz bağlantılarına ilişkin problem. | A1203
|  |  | Bağlantıyı kesememe | İstendiğinde biraraya gelmeyen ya da bağlanamayan bağlantı bileşenleri ya da likit, gaz, elektrik transferinin sonlanması ya da tamamlanamayan bilgi vasıtasıyla cihaz bağlantısına ilişkin problem. | A1204
|  |  | Gevşek ya da kesintili bağlantı | Gevşek ya da kesintili cihaz bağlantısına ilişkin problem. | A1205
|  |  | Yanlış bağlantı | Düzgün ya da cihaz spesifikasyonu, gereklilikleri ya da istenen kullanımları doğrultusunda olmayan cihaz bağlantısına ilişkin problem. | A1206
|  |  | Eksik ya da yetersiz bağlantı | Cihazın bağlı gibi görünmesine rağmen sadece kısmi veya kesintili bir sıvı, gaz, elektrik veya veri aktarımının olması veya hiç olmaması ile ilgili problemler. | A1207
|  |  | Uyum problemi | Kanallar, anahtarlama sistemleri ve gaz, sıvı elektrik transferine olanak sağlamak için oluşturulmuş diğer fonksiyonel birimler ya da uyumlu olmayan ya da eşleşmeyen bilgiler yoluyla cihaz bağlantısına ilişkin problem. | A1208
İletişim ya da iletim problemi | Sinyal ya da veri alan ya da gönderen cihaza ilişkin problem. Bu, cihazın irtibat kurması beklenen cihaz iç bileşenleri arasındaki iletimi de kapsar. | A13 | Giriş sinyalini okuma hatası | Cihazın yorum ya da ölçüm amacıyla sinyali okuyamamasına ilişkin problem. | A1301
|  |  | Kayıt iletimi hatası | Cihazın yorum ya da ölçüm için bir kayıt iletememesine ilişkin problem. | A1302
|  |  | Kesintili bağlantı Hatası | İç bileşenler arasında ya da diğer dış cihazlarla istenen veri iletişimi tutarsızlığı ya da yokluğu. | A1303
|  |  | Telemetri uyumsuzluğu | Telemetri sinyallerinin iletiminin değişkenliğine ilişkin problem. | A1304
|  |  | Kablosuz bağlantı problemi | RF kablosuz teknoloji özellikleri ve performans(örn. sıklık, çıktı gücü, aralık, algılama), servisin wireless kalitesi, wireless koekzistansı, wireless sinyalleri ve verilerinin güvenliği ve elektromanyetik uygunluk problemleri. | A1305
İnfüzyon ya da akış problemi | Sıvıları ya da gazları istendiği gibi dağıtamayan cihaza ilişkin problem (örn. ilaçları yanlış oranda dağıtan, bir sistemden sıvı çekme problemleri) | A14 | Deflasyon problemi | Cihazın bileşenlerini salmamasına ilişkin problem. | A1401
|  |  | Aşırı akış ya da infüzyon | Cihaza ya da hastaya verilen sıvı ya da ilaçlar gibi terapötik ajanların aşırı dozda dağıtılmasına ilişkin problem. | A1402
|  |  | Dolum problemi | Sıvının dağıtımına ilişkin süreç ya da yönteme ilişkin problem.Dağıtım süresi ya da dağıtılan içeriğin miktarı etkilenebilir. | A1403 | Otomatik dolum yetersizliği | Otomatik bir sürecin parçası olarak tam dolum hatası.Yetersiz dolum için " Kısa Dolum"u kullanın. Aşırı dolum için "Aşırı dolum"u kullanın. Tutarsız dolum için "Hacim doğruluk problemi"ni kullanın. | A140301
[6 empty] | Aşırı dolum | Cihazın aşırı dolumu.Tam dolum hatası için, "otomatik dolum yetersizliğini" kullanın.Yetersiz dolum için "kısa dolumu" kullanın.Tutarsız dolum için, " Hacim Doğruluk Problemin"i kullanın. | A140302
[6 empty] | Kısa dolum | Cihazın yetersiz dolumu. Tam dolum hatası için, "otomatik dolum yetersizliğini" kullanın.Yetersiz dolum için "kısa dolumu" kullanın.Tutarsız dolum için, " Hacim Doğruluk Problemini" kullanın. | A140303
[6 empty] | Hacim doğruluk problemi | Cihazın tutarsız dolumu. Bu aşırı dolum ya da düşük dolum arasında değiştiği gözlemlenen ve kesintili olabilen problemi tanımlar. Problem tutarlı ise, "aşırı dolum" ya da "kısa dolumu" kullanın. | A140304
|  |  | Filtreleme problemi | Bir maddenin gözenekli bir ortamdan geçiş sürecine ilişkin problem(örn.beklemedeki bir maddenin kaldırılması için kan pıhtısı filtresi) | A1404 | Yetersiz filtreleme süreci | Kaldırılması gereken araç ya da maddeleri kaldıramayan filtreye ilişkin problem. | A140401
[6 empty] | Yetersiz ultra filtreleme | Kan ve diyalizat bölmeleri arasında var olan bir basınç gradyanı(transmembran baskı) nedeniyle bir diyaliz membranı vasıtasıyla kan ve diyalizat arasında sıvı transferine ilişkin problem. | A140402
|  |  | Düzensiz akış ya da infüzyon | Terapötik ajanların dağıtımı ve düzenlenmesine ilişkin problem(örn. Hava, gaz, ilaç ya da sıvıların positif basınç altında hastaya ya da cihaza dağıtımı). | A1405 | Geriakım | İstenen akış yönünün tersine doğru sürekli bir sıvı(örn. Gaz, likit)akışı. | A140501
[6 empty] | Bağımsız ya da kısıtlanmamış akış | Hava, gaz ya da sıvı infüzyonunun kontrolsüz akışına ilişkin problem. | A140502
[6 empty] | Eğim artışı | Sıcaklık, basınç ya da mesafe fonksiyonu, zaman vb. diğer değişkenlerdeki artmış değişiklik oranına ilişkin problem. | A140503
[6 empty] | Hatalı dağıtım | Bitim noktasında dağıtımın istendiği gibi olmaması; ya çok düşük ya da çok yüksek olması | A140504
[6 empty] | Hatalı akış oranı | Son hacim doğru olsa ve doğru toplam sürede dağıtılsa da birim zamanda dağıtılan akış hacminde değişime ilişkin problem. | A140505
[6 empty] | Kesintili infüzyon | Akışın kesintili blokajı ile karakterize edilemeyen infüzyona ilişkin problem. | A140506
[6 empty] | Cihaz içinde geri akış | Cihazın akış çıktısını tehlikeye atan kısmi geriakışa ilişkin problem. | A140507
[6 empty] | Kısıtlanmış akış oranı | Akış oranına ilişkin problem. Zamanla dağıtılan akış oran hacminin istenen akış oranına ulaşamaması. | A140508
[6 empty] | Tidal volüm değişimi | Bir solunum döngüsü esnasında içe çekilen ya da dışarı verilen gaz miktarına ilişkin problem. (inspire veya ekspire edilen gaz miktarı) | A140509
|  |  | İnflasyon problemi | İstenen inflasyon ajanıyla cihazın genişleyememesi ya da yayılamamasına ilişkin problem(örn. Tuz ya da hava) | A1406
|  |  | Yetersiz akış ya da düşük infüzyon | Terapötik ajanların yetersiz dozuna ilişkin problem örn. Positif baskı altında hastalara verilen ilaç ya da sıvılar. | A1407
|  |  | Akış yok | Belirtilen sıvı ya da gazı dağıtamayan cihazdan kaynaklanan problem. | A1408 | Dağıtım hatası | Beklenen dağıtım fonksiyonuna ilişkin hata(=tam performansızlık) | A140801
[6 empty] | Demleme hatası | Beklenen infüzyon fonksiyonuna ilişkin hata(=tam performansızlık) | A140802
[6 empty] | Sulama yetersizliği | Beklenen sulama fonksiyonuna ilişkin hata(=tam bir performansızlık). | A140803
|  |  | Akış blokajı | Akışın engellenmesine yol açan cihaz bileşenlerindeki(örn. Tüp, açma, boru), blokaj ya da tıkanıklığa ilişkin problem. | A1409 | Tam blokaj | Akışı engelleyen cihaz bileşeninde bir blokaj ya da tıkanıklığa ilişkin problem(örn. tüp, açıklık, boru) | A140901
[6 empty] | Kısmi blokaj | Akış oranını azaltan cihaz bileşeninde bir blokaj ya da tıkanıklığa ilişkin problem(örn. tüp, açıklık, boru) | A140902
|  |  | Boşaltmada zorluk | Cihaz içindeki muhtemel bir engel nedeniyle cihazın boşaltım zorluğu. | A1410
|  |  | Baskı problemi | Sıvı ya da gazın akışını tehlikeye atan cihaza içerden ya da dışardan bir güç uygulanmasına ilişkin problem. | A1411 | Düşük baskı | Cihazın beklenen fonksiyonunu tehlikeye atan baskıda istenmeyen azalma. | A141101
[6 empty] | Baskıda artış | Cihazın beklenen fonksiyonunu tehlikeye atan baskıda istenmeyen artış. | A141102
[6 empty] | Baskı olmaması | Cihazın beklenen fonksiyonunu tehlikeye atan beklenmedik tam bir baskı kaybı. | A141103
|  |  | Pompalama problemi | Akış ya da infüzyonu tehlikeye atacak şekilde spesifikasyonlardan sapan pompalama performansına ilişkin problem. | A1412 | Pompalama hızının azalması | Cihazın istenen fonksiyonunu tehlikeye atan pompalama hızında ve bu nedenle muhtemelen akış oranında beklenmeyen bir azalma olması. | A141201
[6 empty] | Pompalama hızında artış | Cihazın istenen fonksiyonunu tehlikeye atan pompalama hızında ve bu nedenle muhtemelen akış oranında beklenmeyen bir artış olması. | A141202
[6 empty] | Pompalama hatası | Pompalamayı başlatamayan cihaza ilişkin problem. | A141203
[6 empty] | Pompalamanın durması | Pompalamanın beklenmeden/istenmeden durması. | A141204
|  |  | Emiş gücü problemi | İstenmeyen maddeleri(hava, gaz, sıvı ya da partiküller) kaldırmak ve boşaltmak için çalıştırılan manuel, elektrikli, vakumlu ya da basınçlı bir kaynak olabilen emiş ekipmanına ilişkin problem. | A1413 | Emiş gücünde azalma | Emiş gücünde azalma nedeniyle vücut boşluğundan gaz ya da sıvının kaldırılmasına ilişkin problem. | A141301
[6 empty] | Emiş gücünde artış | Emiş gücünde artış nedeniyle bir vücut boşluğundan aşırı sıvı ya da gazın kaldırılmasına ilişkin problem. | A141302
[6 empty] | Emiş gücü hatası | Tam bir emiş gücü sağlayamamaya ilişkin problem. | A141303
|  |  | Yemleme problemi | Cihazın pompalamaya başlama hazırlığına ilişkin problem. | A1414 | Yemleme hatası | Yemleme sürecini başlatamayan cihaza ilişkin problem (yani cihazın sıvıları taşıması için hazırlanması süreci). | A141401
[6 empty] | Eksik ya da yetersiz yemleme | Cihazın yeterli hazırlanmamasına ilişkin problem. | A141402
Aktivasyon, yerleştirme ya da ayırma Problemi | Cihazın aktivasyonu, yerleştirmesi ya da ayrılmasına ilişkin olaylar silsilesine ilişkin cihazın belgelenmiş özelliklerinden herhangi bir sapmaya ilişkin problem. Not 1: "Yerleştirme", "aktivasyon"un eş anlamlısıdır. | A15 | Aktivasyon problemi | Cihazın aktivasyonuna ilişkin problem. | A1501 | Açılım hataları da dahil aktivasyon hataları | Açılım da dahil aktif olamayan cihaza ilişkin problem. | A150101
[6 empty] | Zor ya da gecikmiş aktivasyon | Cihazın gecikmeli ya da zor aktive olmasına ilişkin problem. | A150102
[6 empty] | Erken aktivasyon | Cihazın erken ya da beklenmedik aktivasyonuna ilişkin problem. | A150103
[6 empty] | Oto-aktivasyon ya da anahtarlama | Cihazın istenmeyen aktivasyonu ya da kullanım sırasında beklenmedik şekilde açılan cihaza ilişkin problem | A150104
|  |  | Yerleştirme Problemi | Cihazın istenen bir lokasyona taşınmasına ilişkin problem. | A1502 | Yerleştirme hatası | Belirli bir yere yerleştirilmiş cihazın yetersizliğine ilişkin problem. | A150201
[6 empty] | Cihazın yanlış yerleştirilmesi | İstenen ya da belirlenen lokasyondan farklı bir lokasyona yerleştirilen cihaza ilişkin problem. | A150202
[6 empty] | Yerleştirme zorluğu ya da ertelenmiş yerleştirme | Cihazı belirli bir lokasyona yerleştirmede gecikme ya da zorluk yaşayan kullanıcılara ilişkin problem. | A150203
[6 empty] | İlerleme hatası | Cihazı istenen lokasyona ilerletememeye ilişkin problem. | A150204
[6 empty] | İlerleme zorluğu | Cihazın istenen bir lokasyona taşınmasına ilişkin problem (örn. kılavuz teli ilerletmede zorluk). | A150205
[6 empty] | Takma zorluğu | Kullanıcı cihazı kullanma talimatı ya da etiket bilgilerine uygun olarak çalıştırmasına rağmen, cihazı takma ya da açma sorunlarına ilişkin problem. | A150206
[6 empty] | Sökme zorluğu | Kullanıcı cihazı kullanma talimatı ya da etiket bilgilerine uygun olarak çalıştırmasına rağmen, kullanıcının cihazı yerinden sökerken, elden çıkarırken karşılaştığı zorluğa ilişkin problem. | A150207
[6 empty] | Cihazın sıkışması | Cihazın; hasta vaskülatörüne, dokusuna ya da diğer bir cihaza sıkışmasına ilişkin problem. | A150208
|  |  | Ayrılma Problemi | Cihazın ayrılması ya da sökümlesine ilişkin problem. | A1503 | Ayırma hatası | İstendiği gibi ayrılamayan ya da sökülemeyen cihaza ya da bileşenlerine ilişkin problem. | A150301
[6 empty] | Zor ya da ertelenmiş ayırma | Cihazın sökülmesi ya da ayrılmasında bir gecikme ya da zorluk yaşayan kullanıcılara ilişkin problem. | A150302
[6 empty] | Prematüre ayırma | Cihazın sistemden beklenmeyen şekilde ya da erken ayrılması ya da çıkmasına ilişkin problem. | A150303
Koruyucu önlemler problemi | Hastaya ya da hastayla ilgilenen kişiye ilişkin riskleri azaltmak ya da riskleri belirli seviyelerde tutmak için kullanılan cihaza özel uygulanan ve var olan tasarım özellikleriyle ilişkili cihazın belgelenmiş özelliklerinden herhangi bir sapmaya ilişkin problem. | A16 | Cihaz alarm sistemi | Cihazın alarm sistemine ilişkin problem. | A1601 | Görünmeyen alarm | Cihaz gerekli olduğunda bir alarm mesajı veremez. | A160101
[6 empty] | Sessiz alarm | Cihaz sesli bir alarm veremez. | A160102
[6 empty] | Düşük sesli alarm | Sesli cihaz alarmı açık bir şekilde duyulmaz. | A160103
[6 empty] | Geç kalmış alarm | Cihaz alarm sistemi gecikmeli çalışır. | A160104
[6 empty] | Yanlış alarm | Yanlış alarm uyarısı ya da kullanıcı ikazı veren cihaza ilişkin problem. | A160105
[6 empty] | Eksik alarm | Cihaz alarmı beklenilen şekilde ya da cihaz spesifikasyonlarıyla uyumlu biçimde çalışmaz. | A160106
|  |  | Arıza güvenlik problemi | Cihazın güvensiz kullanımını engelleyen özelliğine ilişkin problem. | A1602 | Arıza-güvenlik sisteminin çalışmaması | Çalışmayan ya da cihazın güvenli kullanımını tehlikeye atarak etkili olmayan şekilde çalışan cihaz arıza güvenlik mekanizmasına ilişkin problem. | A160201
[6 empty] | Arıza-güvenlik mekanizması olmaması | Cihazın uygun ve/veya güvenli şekilde işlemesi için bir arıza güvenlik mekanizması olması gerekirken bu tür bir mekanizmaya sahip olmaması. | A160202
|  |  | Cihaz oto kontrol hatası | Cihazın kullanım sırasında ya da öncesinde normal çalışmasını sağlamak için içsel oto-diyagnostik süreç gerçekleştirememesine ilişkin problem. | A1603
|  |  | Otomatik durdurma hatası | Cihaz çalışır durumda değilken, cihazın kendini kapatamamasına ilişkin problem. | A1604
|  |  | Sıfırlama problemi | Değişken, kayıt ya da diğer depolama yerini belirtilen duruma geri getirmeye ilişkin problem. | A1605 | Sıfırlama hatası | Cihazın değişken, kayıt ya da başka bir depolama lokasyonundan belirlenen duruma geri dönememesine ilişkin problem. | A160501
[6 empty] | Sıfırlama hatası | Cihazın değişken, kayıt ya da başka bir depolama lokasyonununu sıfırlayamamasına ilişkin problem. | A160502
[6 empty] | Uygunsuz ya da beklenmedik sıfırlama | Cihazın değişken, kayıt ya da başka bir depolama lokasyonunu uygunsuz ya da beklenmeyen bir konuma getirmesine ilişkin problem. | A160503
|  |  | Erken gösterge aktivasyonu | Bir koruyucu önlem göstergesinin beklenenden önce aktive olmasına ilişkin problem. | A1606 | Erken Seçmeli Değiştirme Göstergesi | Seçmeli değiştirme göstergenin erken ya da beklenmeyen aktivasyonuna ilişkin problem. | A160601
[6 empty] | Ömrünü erken tamamlamış gösterge | Ömrünü erken tamamlamış göstergenin beklenmeyen ya da erken aktivasyonuna ilişkin problem. | A160602
|  |  | Koruma/Perdeleme hatası | Cihazın X ışını, gama ışını vb. radyasyon enerjisinin absorbe edilmesini engellemek için bir eylemde bulunamamasına ilişkin problem. | A1607
Uyumluluk problemi | Cihaz, hasta ya da maddeler arasındaki uyuma ilişkin problem (medikasyon, vücut sıvısı vb.) | A17 | Bileşen ya da aksesuar uyumsuzluğu | Cihazlar arasında fonksiyonsuzluğa yol açan aynı kullanım çevresinde kullanılan cihazların uyumsuzluğuna ilişkin problem. | A1701 | Uyumsuz aksesuar | Cihazın beklenen amacı için gerekli olan bir aksesuarın cihazla uyumsuz olması nedeniyle cihazın istenen fonksiyonunu tehlikeye sokması. | A170101
[6 empty] | Uyumsuz bileşen | Cihazın düzgün çalışması için gerekli bir bileşenin, cihazın diğer bileşenleriyle ya da alt gruplarıyla uyumsuz olması bu yüzden de cihazın istenen fonksiyonunu tehlikeye atması. | A170102
|  |  | Cihaz-Cihaz uyumsuzluğu | Birden fazla cihazın fonksiyonsuzluğuna yol açan aynı kullanım çevresinde işletilen iki ya da daha fazla cihazın uyumsuzluğuna ilişkin problem. | A1702
|  |  | Ölçüm sistemi uyumsuzluğu | Cihaz sistemleri arasındaki her bir cihaza özgü ölçüm sistemlerinin uyumsuzluğundan kaynaklanan dolayısıyla bu cihazlardan alınan ölçümlerin yanlış hesaplanmış veya uyumsuz olmasına yol açan sorunlar, örneğin uluslararası metrik sistem ile ABD ölçüm sistemi. | A1703
|  |  | İstenmeyen uyum | Uyumsuz olması beklenen ancak birlikte çalışabilecek ya da uyum sağlayabilecek iki ya da daha fazla cihaza ilişkin problem. | A1704
Kontaminasyon/dekontaminasyon problemi | Cihazın istenen kullanımını ya da performansını etkileyebilecek şekilde cihazın yüzeyinde ya da ambalaj materyalinde bulunan herhangi bir istenmeyen yabancı maddenin varlığına ilişkin problem ya da cihazın etkili temizlenmesini tehlikeye sokacak bir problem. | A18 | Kullanım esnasında kontaminasyon | Kullanıcı tesisinde cihaza istenmeyen yabancı bir maddenin ya da kimyasal ya da mikrobiyolojik doğadaki bir maddenin girmesine ilişkin problem. | A1801 | Cihazdaki biyofilm kaplama | Cihazı kaplayan istenmeyen bir biyofilmin ortaya çıkmasına ilişkin problem. | A180101
[6 empty] | Cihaz bileşenleri ya da reaktiflerinin kontaminasyonu | Yapısal olarak kimyasal ya da mikrobiyolojik impuritelerin ya da yabancı maddelerin cihaz bileşenlerine ya da reaktiflere istenmeden girmesine ilişkin problem. | A180102
[6 empty] | Cihazın vücut sıvısıyla kontaminasyonu | Belgelenmiş cihaz spesifikasyonları ve gerekliliklerinin bir parçası olmayan cihaz içinde/üstünde istenmeyen vücut sıvısı bulunmasına ilişkin problem. | A180103
[6 empty] | Cihazın kimyasal ya da diğer materyallerle kontaminasyonu | Cihazın kimyasal maddeler ya da diğer biyolojik olmayan materyallerle kontaminasyonuna ilişkin problem. | A180104
[6 empty] | Cihazın Mikrobiyal Kontaminasyonu | Cihazın istenmeyen mikrobiyal kontaminasyonuna ilişkin problem. | A180105
|  |  | Üretim ya da nakliye esnasında kontamine olmuş cihaz | Cihazın beklenen kullanımını etkileyebilecek ambalaj materyalinde ya da yüzeyde bulunan beklenmedik yabancı maddelerin varlığına ilişkin problem. | A1802
|  |  | Cihaz tekrar işleme problemi | Kullanılmış ya da orijinal paketi açılmış ya da kullanılmamış cihazın tekrar işlenmesinin(temizlik, dezenfekte, ambalajlama, etiketleme, sterilizasyon) herhangi bir adımındaki hataya ilişkin problem. | A1803 | Yeterli şekilde temizlenmeme sorunu | Cihazın ya da operatörün, cihazın dış yüzeyinde, gediklerinde ya da bağlantı yerlerindeki görünür kirleri, yabancı materyalleri ya da organizma tabakalarını kaldıramamasına ilişkin problem. | A180301
[6 empty] | Dezenfekte edilememe sorunu | Cihazın tekrar işlenmesi sırasında uygun şekilde dezenfekte edilememesi | A180302
[6 empty] | Boşaltım problemi | Boşaltım süreci uygun şekilde gerçekleştirilmemiştir. | A180303
[6 empty] | Enzimatik temizleyicinin kaldırılması problemi | Enzimatik temizleyici uygun şekilde kaldırılmamıştır. | A180304
[6 empty] | Sterilizasyon problemi | Tekrar işleme sırasında cihaz uygun şekilde sterilize edilmemiştir. | A180305
[6 empty] | Dekontaminasyon sonrası kalıntı | İstenmeyen görünür kirleri, yabancı materyalleri ya da organizma tabakalarını yeterince yok edemeyen dekontaminasyon işlemine ilişkin problem. | A180306
Çevresel uyumluluk problemi | Cihazın kullanıldığı ortamdaki sıcaklık, gürültü, aydınlatma, havalandırma ya da güç kaynağı gibi dış faktörler gibi çevresel koşullara ilişkin problem. | A19 | Çevresel gürültü problemi | Cihazın işleyişine müdahale edebilecek titreme ya da istenmeyen akustik enerjiye ilişkin problem. | A1901
|  |  | Çevresel sıcaklık problemi | Uygun olmayan bir çevresel sıcaklıkta depolanan ya da çevresel sıcaklıkta cihazın riskli performansına ilişkin problem. | A1902
|  |  | İs ya da duman | Çevresel duman ya da gazın görünürlüğü, toksisitesi ya da kokusuna ilişkin problem. | A1903
|  |  | Cihaz çevresinde küf | Cihazın kullanıldığı yakın çevredeki küf, pas, maya ve/veya mantarların görünürlüğüne ilişkin problem. | A1904
|  |  | Nem ya da rutubet problemi | Cihazın performansını etkileyen kullanım ya da depolama çevresinde tatmin edici olmayan nem seviyesine ilişkin problem. | A1905 | Nem hasarı | Cihazın kullanıldığı yakın çevrede su ya da su buharının cihaza verdiği hasara ilişkin problem. | A190501
|  |  | Cihaz çevresinde havalandırma problemi | Cihazın kullanıldığı yakın atmosferde temiz hava sirkülasyonuna ilişkin problem. | A1906 | Sislenme | Cihazın kullanıldığı yakın atmosferde su buharının görünmesine ilişkin problem. | A190601
|  |  | Dışarda kullanımı güvensiz olan cihaz | Cihazın güvensiz kullanımıyla sonuçlanan çevresel koşullara ilişkin problem.(örn. elektromanyetik alanlar, gürültü, titreme, mikrobiyolojik kontaminasyon vb.) | A1907
|  |  | Çevresel partiküller | Cihazın kullanıldığı direkt atmosferde (ortamda) asılı bulunan toz, duman ve/veya buhar gibi ince katı veya sıvı partiküllerle ilgili problem. | A1908
|  |  | Medikal gaz tedarik problemi | Tıbbi hava, oksijen, azot oksit ve nitrojen gibi medikal gazların tesis tedariğine ilişkin problem. | A1909
|  |  | Elektriksel Güç problemi | Tesis güç tedariği kalitesine ilişkin problem. | A1910 | Acil güç hatası | Jeneratörler ve/veya kesilebilir güç sistemleri(UPS) dahil tesisin acil güç desteği sisteminde hataya ilişkin problem. | A191001
[6 empty] | Güç kaybı | Tesisin sağladığı primer güç hatasına ilişkin problem. | A191002
[6 empty] | Güç koşullama problemi | Elektrik dağıtım şirketlerinden ve kullanıcı tesislerinin elektrik tesisatlarından gelen anlık aşırı güç / aşırı gerilim ile ilgili problem. Düzensiz voltaj değişimi, dalgalanma, ani gerilim yükselmesi, düşmesi, gürültü ve benzer istenmeyen geçici durumlar gibi yetersiz güç koşullandırmayla ilgili problem. | A191003
Kurulumla ilgili problem | Belli bir cihazın kurulumu ve/veya yetersiz kurulumuna ilişkin problem. | A20 | Kurulum esnasında hatalı ayrılma | Cihaz bileşenleri, parçaları ya da içeriklerinin yanlış ayrılmasıyla karakterize olan cihaz kullanımına ilişkin problem. | A2001
Etiketleme, kullanma talimatı ya da eğitim problemi | Cihaz işaretleme, etiketleme, kullanma talimatı, eğitim ve bakım dökümantasyonu ya da kılavuzlarına ilişkin problem. | A21 | Cihaz işaretleri/Etiketleme problemi | Cihaza ya da ambalajına eşlik eden ya da eklenmiş yazılı, baskılı ya da grafik materyaline ilişkin problem.Bu cihaz imalatçıları tarafından verilen tanı, teknik tanım ve kullanıma ilişkin sözlü talimatları da kapsar. Problem bu açık omayan, kayıp, yırtık yanlış ya da eksik materyalleri kapsar fakat bunlarla sınırlı değildir. | A2101 | Son tarih hatası | Son kullanma tarihinin belirlenmesindeki hataya ilişkin problem. | A210101
[6 empty] | Okunaksız bilgi | Okunması ya da deşifre edilmesi mümkün olmayan bilgiye ilişkin problem. | A210102
[6 empty] | Kesin olmayan bilgi | Yanlış, özensiz bilgiye ilişkin problem. | A210103
[6 empty] | Açık olmayan bilgi | Belirsiz, karışık bilgiye ilişkin problem. | A210104
[6 empty] | Kayıp bilgi | Etiket, kullanma talimatı gibi bilgilerin yokluğu. | A210105
|  |  | Bakım dokümanları yada kılavuzlarının eksikliği | Cihazın önleyici ya da düzeltici bakımını gerçekleştirmek için öneriler ve yeterli servis belgeleri, kılavuzlar ve performans garanti kağıtlarının kullanıcıya ulaştırılmaması problemi. | A2102
|  |  | Sağlık çalışanları için eksik talimat | Sağlık çalışanları için cihaz imalatçılarının sağladığı cihazın teknik tanımı ve kullanımına ilişkin sözel talimatlar dahil cihaza eşlik eden ambalaj materyaline ya da cihaza eklenmiş yazı baskı ya da grafiklerin açık olmamasına ilişkin problem. | A2103
|  |  | Sağlık çalışanları dışındakiler için yetersiz talimat | Belirli bir yerde sağlanan tıbbi tedavinin standartlarına göre değişen, cihaz imalatçılarının sağladığı cihazın tanımlanması, teknik açıklaması ve kullanımı ile ilgili sözlü talimatları içeren, cihaza ya da cihazın ambalajına herhangi bir madde ile iliştirilmiş yazı, resim veya grafik materyallerinin anlaşılmaması ve kullanıcıların açıkça belirtilmemiş olması ile ilgili problem. | A2104
|  |  | Eksik ya da yetersiz eğitim | Cihazın işleyişi de dahil, tesisin kullanıcıya yeterli bir başlangıç eğitimi ve/veya periyodik eğitim vermesine ilişkin problem. | A2105
İnsan-cihaz arayüz problemi | Operatörün beklediğinden ya da imalatçının tasarladığından farklı bir sonucu olan bir harakete ya da bu tür bir hareketin eksikliğine ilişkin problem. | A22 | Kurulumu yada hazırlanması zor cihaz | İşlemin etiketlenmiş kullanma talimatlarına göre gerçekleştirilmesine rağmen, kullanıcının cihazı kullanıma hazırlamada zorluk çekmesine ilişkin problem. | A2201
|  |  | Programı ya da kalibrasyonu zor cihaz | Uygun şekilde eğitilmiş bir kullanıcı/operatör tarafından kullanılsa da cihazın programlanması, kalibrasyonu ya da istenen duruma getirilmesinin zor olması. | A2202
|  |  | Bakımı zor cihaz | Kullanıcının cihazın bakımını, cihazın rutin işleyişi ile ilgili yani periyodik denetim, hata belirleme, tamir ya da kabul edilebilir işleyiş şartlarını sürdürmek ya da restore etmek için cihazın bakımını imalatçı spesifikasyonlarına göre gerçekleştirmesiyle ilgili problem. | A2203
|  |  | Yetersiz kullanıcı arayüzü | Operatör ya da ekipmanın iletişim kurduğu ya da etkileştiği araçlara ilişkin problem. | A2204
Cihaz kullanım problemi | Cihazı imalatçının önerilerine ya da bilinen iyi uygulamalara göre çalıştıramama, işletememe ya da yürütememeye ilişkin problem. | A23 | Cihaz çalıştırma problemi | Cihaz hastada kullanılmadan önce, cihazın spesifikasyonlar doğrultusunda çalıştırılmaması. | A2301
|  |  | Yanlış kontrol ayarlarının kullanımı | Cihazın belirtilen işleyişi ve/veya kullanım amacına yönelik yanlış ve uygunsuz kontrol ayarlarının kullanımına ilişkin problem. | A2302
|  |  | Uygunsuz ya da yanlış prosedür ya da yöntem | Cihazın, cihaz imalatçıların verdiği bilgiye, servis talimatlarına ya da cihazın kullanım amacına, spesifikasyonlarına, prosedüre ve sürece uygunsuz kullanıma ilişkin problem. | A2303
|  |  | Endikasyon dışı kullanım | Onaylanmamış bir endikasyon ya da kullanım amacı için kullanılan cihaza ilişkin problem. | A2304
|  |  | Yanlış montajlama | Cihazın veya bileşenlerinin kullanıma girmesinden sonra yanlış montajı ile ilgili problem. | A2305 | Kullanıcı tarafından yapılan yanlış montaj | Cihazın ya da bileşenlerinin kullanıcılar tarafından yanlış birleştirilmesine ilişkin problem. | A230501
[6 empty] | Bakım/tamir esnasında yanlış montaj | Bakım ya da tamir esnasında cihazın ya da bileşenlerinin yanlış birleştirilmesine ilişkin problem. | A230502
Tanımlı cihaz ve kullanım problemi dışındaki advers olay problemi | Cihazla veya cihazın kullanım şekliyle ilgili meydana gelmemiş advers olayın oluşması (örn. Hastanın zarar görmesi) | A24
Belirli bir advers olay bulunmaması | Bir rapor alınmıştır fakat yapılan tanımın advers olaya ilişkin olmadığı görülmüştür.Bu kod, advers olay raporlama gerekliliklerini karşılamasa da idari amaçlarla raporun kayıt edilmesine izin verir. | A25
Yetersiz bilgi | Bir advers olay meydana gelmiştir fakat henüz cihaz problemini sınıflandırmak için yeterli bilgi yoktur. | A26
Uygun terim/kod mevcut değil | Cihaz problemi başka bir terimle yeterli şekilde tanımlanamamaktadır. Not:Başka bir uygun kod bulunduğu sürece bu kod kullanılmamalıdır. Bir advers olay raporu sunarken tercih edilen terim belgelenmelidir. Kod tablosuna yeni bir terim eklenmesi halinde,bu bilgi belirlemek amacıyla kullanılacaktır. | A27