## Ek F
Ek F: Sağlık Etkisi
Cihaz (koyu): Bu Ek F uyarınca cihaz, aksesuarları ve bileşenleri içeren bir tıbbi cihaz anlamına gelmektedir.
Uygun olduğu yerlerde "hasta" ifadesi; kullanıcı, operatör ya da olaydan etkilenen diğer kişileri de kapsamalıdır
Seviye 1 |  |  | Seviye 2 |  |  | Seviye 3
Terim | Tanım | IMDRF Kodu | Terim | Tanım | IMDRF Kodu | Terim | Tanım | IMDRF Kodu
Terapötik yanıtta değişiklik | Bir rahatsızlık ya da hastalık tedavisine verilen yanıtta değişiklik | F01 | Terapötik yanıtta azalma | Tıbbi tedaviden kaynaklanan istenen ve yararlı etkilerde azalma | F0101
|  |  | Terapötik yanıtta artış | Tıbbi tedaviden kaynaklanan istenen ve yararlı etkilerde artış | F0102
|  |  | Beklenmedik terapötik etkiler | Tıbbi bir tedaviden kaynaklanan beklenmedik istenen ve yararlı etkiler | F0103
Ölüm | Yaşamın sona ermesi | F02 | Rahim içi fetal ölüm | Uteroda ölüm; hayata döndürme olasılığı olmayan gebelik ürününün uterustan çıkmasının ardından solunum, kalp atışı ya da belirli bir istemli kas hareketine dair bir kanıt gösterememesi | F0201
Beyin ölümü | Refleks ya da apne yokluğu, dış uyaranlara yanıt alınmamasına ilişkin beyin sapı ve beyin fonksiyonlarının kalıcı kaybı nedeniyle yaşamın sona ermesi Dış uyaranlara yanıt vermeme, refleks ve apne yokluğu nedeniyle beyin fonksiyonu ve beyin sapının kalıcı olarak kaybedilmesi nedeniyle yaşamın kesilmesi. | F03
Teşhiste gecikme | Cihaz performansı sonucu hasta teşhisi klinik olarak önemli ölçüde gecikmiştir. | F04
Tedavi/Terapide gecikme | Cihaz performansı sonucu hastanın tedavisi gecikmiştir. | F05
Sonraki tıbbi prosedürün bozulması | Cihaz kullanımının sonraki tıbbi prosedürü ya da bir ilaç ya da cihazın kullanımını engellediği ya da etkilediği durum. Cihazın kullanımı ve tıbbi prosedür arasında geçen süre bir etken değildir.Cihazın kırılması ya da bozulması gerekmemektedir. | F06
Mevcut durumun şiddetlenmesi | Cihazın kullanımı mevcut hastalığın ya da durumun kötüleşmesine yol açmıştır | F07
Hastanede tedavi ya da hastanede tedavi süresinin uzatılması | Cihaz kullanımının eşlik ettiği sağlık durumu hasarı nedeniyle hastanede tedavi ya da hastanede tedavi süresinin uzaması | F08 | Yoğun bakım | Hastanın yoğun bakım ünitesine yatması ya da yoğun bakım ünitesinde kalma süresinin uzatılması gerekir. | F0801
Fetal Hasar | Fetal ölüm dışında, fetal sıkıntı, doğumsal fiziksel ya da zihinsel bozukluk ya da doğum kusuru | F09
Yetersiz/Uygunsuz tedavi ya da teşhis maruziyeti | Cihaz performansı sonucunda hasta cihazdan istenen tedaviyi almamıştır ya da yetersiz tedavi almıştır. Bu prosedürler sırasında yetersiz/uygunsuz radyasyon dozlarını da kapsamaktadır | F10 | Tedavi yokluğu | Cihaz performansı sebebiyle hastanın tedavisi gerçekleştirilmemiştir. | F1001
|  |  | Uyumsuz kan transfüzyonu | Yanlış ya da uygunsuz tam kan ya da kan bileşeni alınması | F1002
|  |  | Kaçırılmış doz | İlacın bir dozu alınmamış ya da reçetelenen doz aralığı sağlanmamıştır | F1003
|  |  | Düşük doz | Maddenin yetersiz miktarda alımı ya da maddeye yetersiz miktarda maruziyet | F1004 | Düşük doz radyasyon | Tek bir alanda istenenden düşük dozda radyasyon | F100401
|  |  | Doz aşımı | Maddenin aşırı miktarda alımı ya da maddeye aşırı miktarda maruziyet | F1005 | Radyasyon Dozaşımı | Tek bir alanda istenenden fazla kümülatif dozda radyasyon | F100501
Küçük yaralanma/hastalık/sakatlık | Küçük bir müdahaleyle ya da müdahalesiz tedavi edilebilen hafif yaralanma, hastalık ya da sakatlık | F11
Ciddi yaralanma/hastalık/sakatlık | Tıbbi müdahale ya da hastanede tedavi gerektiren ciddi yaralanma, hastalık ya da sakatlık | F12 | Kronik hastalık | Uzun süre boyunca devam eden, aşılarla önlenemeyen ya da ilaçla tedavi edilemeyen ve yok olmayan hastalık | F1201
|  |  | Sakatlık | Bireyin istemli aktiviteleri gerçekleştirme kabiliyetini engelleyen fiziksel ya da zihinsel sakatlık | F1202
|  |  | Yaşamı tehdit eden hastalık ya da yaralanma | Tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilecek hastalık veya yaralanmaya maruz kalan hasta. | F1203
|  |  | Kalıcı sakatlık | Sağlık durumunda geri dönüşü olmayan bozulma | F1204
|  |  | Geçici sakatlık | Sağlık durumunda geri dönüşü olan bozulma | F1205
Yanlış teşhis/yanlış tasnif | Hastalık ya da başka bir problemin yanlış teşhis ya da tasnifi | F13
Uzun süreli bakım ünitesi | Tedavi süresinin ya da prosedürel sürenin klinik olarak önemli düzeyde uzatılması. Hastanede tedavinin uzatılması ya da cerrahi operasyonun uzatılması için kullanılmamaktadır | F14
Onaylanmış cihaz ya da prosedürel komplikasyon | Hasta bir cihaz ya da prosedüre ilişkin iyi dokümante edimiş bir komplikasyon yaşamaktadır. | F15
Yaşam süresinde azalma | Bireyin yaşam süresinin/ömrünün azalması. Normal sürede ya da ortalama yaşamda kısalma | F16
Sedasyon | Hasta sedasyona ya da ek sedasyona ihtiyaç duymuştur | F17
Rehabilitasyon | Hasta yaralanmanın, hastalığın ya da sakatlığın iyileşme sürecini kolaylaştırmak için tedaviye ihtiyaç duyar | F18
Cerrahi müdahale | Bir ya da daha fazla cerrahi prosedüre ihtiyaç duyulmuş ya da mevcut prosedür değişmiştir. | F19 | Ek operasyon | Cerrahi operasyonlar dahil diğer müdahalelere ek olarak gerçekleştirilmesi gereken planlanmamış cerrahi müdahaleler | F1901
|  |  | Ampütasyon | Hastanın uzvunun, uç kısımlarının ya da vücudunun diğer dış parçalarının cerrahi müdahale ile alınması gerekmiştir. | F1902
|  |  | Cihaz eksplantasyonu | Hasta bir cihazın ya da cihazın parçaları/kısımlarının kaldırılması için düzeltici invazif prosedüre ihtiyaç duyar. | F1903
|  |  | Cihazın yeniden konumlandırılması | Hasta cihazın yeniden konumlandırıldığı düzeltici invazif prosedüre ihtiyaç duymuştur. Bu implante edilebilir, cerrahi olarak invazif(vücut yüzeyi boyunca nüfuz) ya da invazif (gözenek gibi doğal bir vücut açıklığından ya da daimi yapay bir açıklıktan nüfuz)cihazları da kapsamaktadır. | F1904
|  |  | Cihaz revizyonu ya da yenisiyle değiştirme | Hasta cihazın değiştirileceği/revize edileceği düzeltici invazif prosedüre ihtiyaç duymuştur.Bu implante edilebilir, cerrahi olarak invazif(vücut yüzeyi boyunca nüfuz) ya da invazif (gözenek gibi doğal bir vücut açıklığından ya da daimi yapay bir açıklıktan nüfuz)cihazları da kapsamaktadır. | F1905
|  |  | Değiştirilmiş cerrahi prosedür | Cerrahi prosedürün orijinal planında yapılan değişiklik | F1906
|  |  | Daha komplike ameliyat | Planlanandan daha karmaşık, kapsamlı ya da yoğun ameliyat. | F1907
|  |  | Süresi uzayan ameliyat | Beklenenden uzun süren ameliyat | F1908
|  |  | Ertelenmiş cerrahi prosedür | Orijinal programına göre tamamlanamamış ve gelecekte bir zamana ertelenmiş cerrahi prosedür | F1909
Ciddi kamu sağlığı tehdidi | Acil düzeltici işlem gerektiren, birden fazla bireyde muhtemel ölüm, ciddi yaralanma ya da ciddi hastalık riski oluşturacak vaka türü | F20
Beklenmedik kötüleşme | Hastanın beklenmeyen klinik kötüleşmesi | F21
Beklenmedik diyagnostik müdahale | Başlangıçta planlanmamış tamamlanması gereken diyagnostik müdahale | F22 | Biyopsi | Teşhisin oluşturulması için hastadan bir doku ya da akışkan numune alınması gerekmiştir. | F2201
|  |  | Endoskopi prosedürü | Hastanın ek ya da umulmadık endoskopik prosedüre ihtiyacı olmuştur. | F2202
|  |  | Görüntüleme gereksinimi | Plan dışı görüntüleme gereksinimi | F2203
|  |  | IVD testi | Hastanın ek ya da beklenmedik IVD testine ihtiyacı olmuştur. | F2204
Beklenmedik tıbbi müdahale | Hasta ameliyat dışında; orijinal tedavi planında yer almayan, öngörülemeyen bir tıbbi müdaheleye gerek duymuştur. | F23 | Ek cihaz gereksinimi | En iyi sonucu almak için ek ya da alternatif bir cihazın kullanımı gerekmiştir | F2301
|  |  | Kan transfüzyonu | Hasta doğrudan kan dolaşımına tam kan ya da kan bileşenleri infüzyonuna gerek duymuştur. | F2302
|  |  | İlaç gereksinimi | Hasta ek ilaç ya da mevcut ilacın ek dozuna gerek duymuştur | F2303
|  |  | Önleyici tedavi | Muhtemel bir hastalık ya da durumun oluşmasını önlemek için kullanılan ilaç ya da işlemler. | F2304
|  |  | Radyasyon tedavisi | Hasta ek radyasyon tedavisine gerek duymuştur. | F2305
|  |  | Hayata döndürme | Hasta hayata döndürme prosedürüne gerek duymuştur | F2306
Yetersiz bilgi | Sağlık etkisini sınıflandırmak için yeterli bilgi henüz mevcut değildir | F24
Öngörülmeyen cihaz yan etkisi | Hastada bu cihaz için daha önce tanımlanmamış ya da beklenmeyen bir komplikasyonun ortaya çıkması | F25
Sağlık sonucu ya da etkisi yok | Advers olaya ilişkin görünür bir zararın ortaya çıkmaması | F26
Hasta dahiliyetinin bulunmaması | Advers olay gerçekleştiğinde hasta dahiliyeti yoktur (cihaz kurulumu ya da temizlenmesi esnasında gerçekleşmiştir). | F27
Uygun terim/kodun mevcut olmaması | Sağlık etkisi başka bir terimle yeterli şekilde tanımlanamaz. Not: Başka makul bir kod varsa bu kod kullanılmamalıdır. Advers olay raporu sunarken tercih edilen terim belgelendirilmelidir. Kod tablosuna yeni bir terim eklenip eklenmediğini belirlemek için bu bilgi kullanılacaktır. | F28