## Sayfa1
Ek İsmi: Ek D
Ek Başlığı: Neden Araştırması-- Araştırma Sonucu
Ek Versiyonu: 3.0
Ek Tanımı: Raporlanan olayda yer alan cihazın sonucunu tanımlayan terimler/kodlar
Ek Talimatları: Ekteki terimler/kodlar kök nedene ilişkin sonuç nedir? (araştırma türünden belirlenerek elde edilme şekline ve araştırma bulgularında belirtilen sonuçlara dayanmaktadır.) sorusunu cevaplamak için kullanılmalıdır.
Ek Onay Tarihi: 21 Ocak 2021
Seviye 1 Terim | Seviye 2 Terim | Seviye 3 Terim | Kod | Tanım | IMDRF Harici Kod/Terim | Durum | Durum Açıklaması | Kod Hiyerarşisi
Cihaz Tasarımından Kaynaklanan Sebep |  |  | D01 | Tasarım özelliklerini izleyen problemler(örn. gerekliliklerde, test süreçlerinde, tehlike analizinde, uygulama stratejisinde). |  |  |  | D01
| Amacı Karşılamayan Tasarım |  | D0101 | Cihazın istenen amacına hizmet etmeyen ya da bu amacı desteklemeyen cihaz tasarımı/tasarım özelliklerini izleyen problemler. |  |  |  | D01¦D0101
| Ergonomi-Çalışması Zor Cihaz |  | D0102 | Cihazın nasıl ve nerede kullanılacağını belirlemek için cihazın uygun olmayan ve / veya yetersiz değerlendirme ve mühendislik tasarımıyla ilgili problemler. |  |  |  | D01¦D0102
| Ergonomi-Montajı Zor Cihaz |  | D0103 | Cihazın doğru bir şekilde montajlanamamasıyla sonuçlanan montaj adımları ve/veya bileşen bölümlerinin yetersiz tasarım kaynaklı problemler. |  |  |  | D01¦D0103
| Ergonomi-Yeniden işlemesi Zor Cihaz |  | D0104 | Cihazın kirlenmesiyle sonuçlanan yetersiz cihaz ve/veya yeniden işleme adımları tasarımından kaynaklanan problemler. |  |  |  | D01¦D0104
| Eksik ya da Yetersiz Güvenlik Önlemleri |  | D0105 | Cihazı kullanan kişiler için muhtemel tehlikeler dahil cihazın istenmeyen özellikleri ya da cihaz arızasına yol açan güvenlik önlemlerinin tamamen eksik olması ya da yetersiz tasarım kaynaklı problemler. |  |  |  | D01¦D0105
| Yetersiz Tasarım Değişim Validasyonu |  | D0106 | Cihazı kullanan kişiler için muhtemel tehlikeler dahil cihazın istenmeyen özellikleri ya da arızasına yol açan cihazın tasarım değişikliklerinin validasyonun eksik ya da yetersiz olmasından kaynaklanan problemler. |  |  |  | D01¦D0106
| Yetersiz Siber Güvenlik |  | D0107 | Bilgisayarların, sunucuların, mobil cihazların, elektronik sistemlerin, ağların, programların ve verilerin kötü niyetli saldırılara, zararlara veya yetkisiz erişime karşı yeterli şekilde korunamamasından kaynaklanan problemler. |  | Yeni | Yeni terim / tanım, 21 Ocak 2021'de eklendi. Ayrıntılar için Change Log 26 numaralı yoruma bakınız. | D01¦D0107
| Yetersiz Yazılım Tasarımı |  | D0108 | Tıbbi cihaz olarak yazılım veya bir tıbbi cihazın yazılım bileşimindeki yetersiz ya da uygun olmayan tasarıma dayanan neden. |  | Yeni | Yeni terim / tanım, 21 Ocak 2021'de eklendi. Ayrıntılar için Change Log 27 numaralı yoruma bakınız. | D01¦D0108
Bileşen Hatasından Kaynaklanan Sebep |  |  | D02 | Herhangi bir tasarım ya da imalat konusu olmaksızın beklenen ya da rastgele bileşen hatası |  |  |  | D02
İmalat Kaynaklı Sebep |  |  | D03 | Cihazın imalatında kullanılan sistemler ya da süreçlerde arıza. Örnekler; değişim kontrolü, üretim ya da kalite kontrol süreçlerindeki problemleri içerir. |  |  |  | D03
| İmalat Yetersizliği |  | D0301 | İmalat süreci kaynaklı problemler |  |  |  | D03¦D0301
| Kalite Kontrol Eksikliği |  | D0302 | Üretici tarafından belirlenen ürün özelliklerini (kullanılan materyal dahil) doğrulamaya ve kontrol etmeye yönelik teknikler oluşturma ya da bu teknikleri sürdürme hatasından kaynaklanan problemler. |  |  |  | D03¦D0302
Nakliye/Depolama Kaynaklı Sebep |  |  | D04 | Cihazın uygunsuz nakliyesi ya da depolanması kaynaklı problemler. |  |  |  | D04
Altyapı Kaynaklı Sebep |  |  | D05 | Sağlık tesisindeki çalışma alanı, sistemler ve süreçler ya da diğer kullanım noktaları kaynaklı problemler (örn. bina güç kaynağı, ağ, oksijen sistemleri olarak) |  |  |  | D05
Çevre Kaynaklı Sebep |  |  | D06 | Beklenen aralık dışında çevresel koşullara maruziyetten kaynaklanan problemler |  |  |  | D06
Bakım Kaynaklı Sebep |  |  | D07 | Düzensiz rutin ya da önleyici bakım kaynaklı problemler |  |  |  | D07
Eğitim Kaynaklı Sebep |  |  | D08 | Yetersiz eğitimden kaynaklanan problemler |  |  |  | D08
Etiketleme Kaynaklı Sebep |  |  | D09 | Etiketleme problemlerinin sonucunda ortaya çıkan problemler(ambalaj ekleri, yönerge kılavuzu, kullanma talimatı) |  |  |  | D09
Cihazla İlgili Olmayan Faktörlere Dayanan Sebep |  |  | D10 | Ortaya çıkan advers olayın cihaz ya da cihazın kullanımı dışında bir nedenden kaynaklandığı teyit edilir. |  | Değiştirilmiş (teknik) | Terim ve tanım, 21 Ocak 2021'de değiştirildi. (eski terim / tanım: Cihazdan Kaynaklanmayan Sebep / Ortaya çıkan advers olay, cihaza dayandırılamaz.) Ayrıntılar için Change Log 28 numaralı yoruma bakınız. | D10
| Hasta Durumuna İlişkin Advers Olay |  | D1001 | Varolan durum ya da hastalık, advers olaydan açıkça sorumludur ve cihaz kullanımı, bu koşul/hastalık ilişkili advers olaya yol açmamış ya da bu olayı etkilememiştir. |  |  |  | D10¦D1001
| Prosedüre İlişkin Advers Olay |  | D1002 | Advers olay prosedür esnasında ortaya çıkmıştır ve cihazın olay üzerinde bir etkisi yoktur. |  |  |  | D10¦D1002
| Değiştirilebilirliğe İlişkin Advers Olay |  | D1003 | IVD performansını değerlendirmek ya da kalibre etmek için kullanılan materyalin insan numuneleriyle benzer özelliklere sahip olmaması, dolayısıyla yanlış sonuçlara ve uygunsuz yargıya neden olmasından dolayı ortaya çıkan advers olay. Materyal örnekleri, referans materyaller, kalibratörler, yetkinlik test örneklerini kapsar. |  |  |  | D10¦D1003
Kullanıcıdan Kaynaklanan Sebep |  |  | D11 | Numune taşıma da dahil kısmi ya da bütün olarak kullanıcıdan kaynaklanan advers olay. |  |  |  | D11
| Talimatlara Uyulmaması |  | D1101 | Üretici talimatlara uymayan kullanıcı kaynaklı problemler. |  |  |  | D11¦D1101
| Olaya Neden Olan ya da Katkısı Olan İstenmeyen Kullanım Hatası |  | D1102 | Kullanıcı ile cihaz ya da numune arasında hataya neden olan ya da hatanın oluşmasına katkı sağlayan ilişki. Bu cihazın istenmeyen uygunsuz kullanımı ve yanlış numune hazırlığını kapsar. |  |  |  | D11¦D1102
| Kasıtlı Endikasyon Dışı, Onaylanmamış ya da Kontrendike Kullanım Kaynaklı Sebep |  | D1103 | Onaylı olmayan hasta için onaylı olmayan, kontraendike ya da cihazın etiketinde listelenmeyen bir prosedürde cihazın kasıtlı kullanımından kaynaklanan problemler. |  |  |  | D11¦D1103
| Raf Ömrünü/Son Kullanma Tarihini Aşma |  | D1104 | Üreticisi tarafından önerilen kalitesinde bir azalma olmadan depolanabileceği tarihi/süreyi aşan cihaz. |  |  |  | D11¦D1104
| Tanımlanmış Kullanım Ömrü Problemi |  | D1105 | Kullanım ömrünün sonuna ulaşan cihaz kaynaklı problemler. |  |  |  | D11¦D1105
| Tek Kullanımlık Cihazın Tekrar Kullanımı |  | D1106 | Tek kullanım için tasarlanmış cihazın birden fazla kullanılması kaynaklı problemler. |  |  |  | D11¦D1106
| Sabotaj ya da Kasti Kötü Kullanım |  | D1107 | Kasti hasar ya da dikkatsiz kötü kullanım nedeniyle ortaya çıkan problemler. Bu terim açıkça zarar ya da hasar kastı olduğunu gösterir. |  | Değiştirilmiş (metinsel) | 16 Şubat 2021'de tanımda metinsel değişiklik. | D11¦D1107
Bilinen Doğal Cihaz Riski |  |  | D12 | Raporlanan olumsuz olay biliniyor ve etikette belgeleniyor. Olumsuz olayı azaltmaya ilişkin tüm makul hafifletme adımlar atılmıştır. (hem kısa hem de uzun dönemli bilinen komplikasyonlar ya da advers reaksiyonlar) |  | Değiştirilmiş (metinsel) | Tanım, 21 Ocak 2021'de değiştirildi. ( "tüm makul hafifletme adımları alınmış" ifadesinin eklenmesi). Ayrıntılar için Change Log 31 numaralı yoruma bakınız. | D12
Sahte Cihaz |  |  | D13 | Kimliğini, bileşimini ya da kaynağını kasıtlı olarak ve/veya hileli şekilde yanlış temsil eden cihazlar. |  |  |  | D13
Problem Tespit Edilmemiş |  |  | D14 | Doğrulanmamış cihaz şikayeti ya da problemi. |  |  |  | D14
Sebep Belirlenememiş |  |  | D15 | Araştırma bulguları raporlanmış advers olayın sebebi hakkında açık bir sonuca varmayı sağlamaz. |  |  |  | D15
| Sebep Cihazla Bağlantılı Ancak Daha Spesifik Olarak İzlenemiyor |  | D1501 | Problemler cihaza işaret ediyor (cihazla bağlantılı). Ancak soruşturma sonucunda gerçek kök neden tespit edilemedi. (Ör. Tasarım, Üretim, Bileşen) |  | Yeni | Yeni terim / tanım, 21 Ocak 2021'de eklendi. Ayrıntılar için Change Log 30 numaralı yoruma bakınız. | D15¦D1501
Henüz Mevcut Olmayan Sonuç |  |  | D16 | Araştırma tamamlanmadığı için henüz bir sonuç bulunmamıştır. Araştırma tamamlandıysa bu kodu kullanmayınız. |  |  |  | D16
Uygun Terim/ Kod Olmaması |  |  | D17 | Ulaşılan sonuç, başka bir terimle yeterli şekilde tanımlanamaz. Not:Başka makul bir kod varsa bu kod kullanılmamalıdır. Advers olay raporu sunarken tercih edilen terim belgelendirilmelidir.Kod tablosuna yeni bir terim eklenip eklenmediğini belirlemek için bu bilgi kullanılacaktır. |  |  |  | D17
Yazılım Kodlamasına Dayanan Neden |  |  | D18 | Doğru olmayan ve beklenmeyen sonuçlar üretmesine ya da istenmeyen şekilde davranmasına neden olan bir bilgisayar programındaki ya da sistemde yanlışlık, kusur ya da hata kaynaklı problemler |  | Yeni | Yeni terim / tanım, 21 Ocak 2021'de eklendi. Ayrıntılar için Change Log 27 numaralı yoruma bakınız. | D18