## Ek-G
Ek İsmi: Ek G
Ek Başlığı: Tıbbi Cihaz Bileşeni
Ek Versiyonu 2.0
Ek Tanımı: Tıbbi cihaz advers olaya / olumsuz olaya dahiliyeti bulunan veya bunlardan etkilenen parçaları ve bileşenleri tanımlayan terimler / kodlar.
Ek Talimatları: Bu terimler, olaya karışan tıbbi cihazın belirli bir parçasının veya bileşeninin tespit edilmesini sağlar. Bir bileşenin aynı zamanda bağımsız bir cihaz olması durumunda Ek G terimi kullanılmamalıdır.
Ek Onay tarihi: 21 Ocak 2021
Seviye 1 Terimi | Seviye 2 Terimi | Seviye 3 Terimi | Kod | Tanım | IMDRF Harici Kod/Terim | Durum | Durum Açıklaması | Kod Hiyerarşisi
Biyolojik ve Kimyasal |  |  | G01 | Etki şekli biyolojik bir işlem (Örn. Antikorlara etki eden test şeridi) ve kimyasal reaksiyon veya değişim (Örn. Aktif kömür emici) içeren bileşen. |  | Seçilemez | Lütfen hiyerarşi içinde daha ayrıntılı bir terim kullanınız. | G01
| Emici(Absorbe edici) |  | G01001 | Bir maddeyi içeri almak(absorblamak) veya seyreltmek için tasarlanmış bir bileşen veya malzeme. |  |  |  | G01¦G01001
| Koter Ucu |  | G01002 | Kan damarlarını koagüle etmek ve mühürlemek ya da dokuyu, ısı veya elektrik akımı ile yok etmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G01¦G01002
| Cihaz İçeriği veya Reaktifi |  | G01003 | Bir cihaza eklenen ve bitmiş bir ürün yapmak için kullanılan veya bitmiş bir ürünün parçası haline gelen sarf malzemesi. |  |  |  | G01¦G01003
| Gaz Atıklarını Uzaklaştırma |  | G01004 | Bir gaz akışından veya ortamdan belirli gazları çıkarmak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G01¦G01004
| Monomer Sıvısı |  | G01005 | Yapıştırıcı, reçine veya çimento oluşturmak için polimer tozu ile reaksiyona giren sıvı. |  |  |  | G01¦G01005
| Test Şeridi |  | G01006 | Bir tetikleyici maddenin spesifik miktarlarının varlığında reaksiyona girecek şekilde tasarlanmış kimyasal olarak işlenmiş bir ortam. |  |  |  | G01¦G01006
| Polimer Tozu |  | G01007 | Yapıştırıcı, reçine veya çimento oluşturmak için monomer sıvısı ile reaksiyona giren toz. |  |  |  | G01¦G01007
Elektrik ve Manyetik |  |  | G02 | Manyetizma kuvveti ile ilgili veya elektrik akımlarını kontrol eden ve yönlendiren mikroçipler ve transistörler gibi bileşenler. Ayrıca bilgilerin elektronik sistemler tarafından temsil edilmesi, saklanması veya iletilmesine dahil olan bileşenleri de içerir. |  | Seçilemez | Lütfen hiyerarşi içinde daha ayrıntılı bir terim kullanınız. | G02
| Anten |  | G02001 | Elektromanyetik sinyalleri iletmek veya almak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02001
| Pil |  | G02002 | Kimyasal reaksiyon yoluyla elektrik akımı üretmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02002
| Şarj Cihazı |  | G02003 | Bir pilin kapasitesini geri yüklemek için tasarlanmış bir cihaz. |  |  |  | G02¦G02003
| Elektrik Kablosu |  | G02004 | Uzaktaki sinyalleri veya gücü taşımak için tasarlanmış uzun, ince, çok telli elektrik kablosu. |  |  |  | G02¦G02004
|  | Kablo Maşası | G0200401 | Tellerin ve kabloların gerilmesi, çekilmesi veya bükülmesi için kullanılan bileşen. |  |  |  | G02¦G02004¦G0200401
|  | Kablo Manşonu | G0200402 | Kabloları ve telleri aşınma, nem ve ortam şartlarından korumak için kullanılan bileşen. |  |  |  | G02¦G02004¦G0200402
| Devre Kartı |  | G02005 | İletken hatlar ve bir devreyi oluşturan elektronik bileşenleri içeren iletken olmayan bir kart. |  |  |  | G02¦G02005
| Şalter(Devre Kesici) |  | G02006 | Bir elektrik devresi aşırı yüklendiğinde devreyi açmak üzere tasarlanmış olan bileşen. |  |  |  | G02¦G02006
| Bilgisayar Donanımı |  | G02007 | Bilgisayarın yapıldığı fiziksel bileşenler (elektronik devreler ve giriş / çıkış aygıtları). |  |  |  | G02¦G02007
|  | Bilgisayar İşlemcisi | G0200701 | Bilgisayar programının talimatlarını temel aritmetik, mantık, kontrol ve talimatlarda belirtilen giriş / çıkış operasyonlarını yaparak yerine getiren bileşen. |  |  |  | G02¦G02007¦G0200701
|  | Hafıza/Depolama | G0200702 | Verileri makine tarafından okunabilen biçimde tutabilen herhangi bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02007¦G0200702
|  | Ağ Arayüzü | G0200703 | Bir bilgisayar ile birbirine bağlı diğer bilgisayarlar arasındaki bağlantı noktası. |  |  |  | G02¦G02007¦G0200703
| Bilgisayar Yazılımı |  | G02008 | Bilgisayara nasıl çalışacağını söyleyen veri kümesi veya bilgisayar talimatları. |  |  |  | G02¦G02008
|  | Sürücü | G0200801 | CPU ve çevre birim aygıtı arasındaki etkileşimi kontrol etmek için tasarlanmış bir bilgisayar arayüzü. |  |  |  | G02¦G02008¦G0200801
|  | Yazılım Arayüzü | G0200802 | Programların birbirleriyle ve donanımla iletişim kurmak için kullandığı diller, kodlar ve mesajlar. |  |  |  | G02¦G02008¦G0200802
|  | Kullanıcı Arayüzü | G0200803 | Bir kullanıcı ile sistem arasındaki etkileşimi kontrol eden bir bilgisayar programı. |  |  |  | G02¦G02008¦G0200803
| Soğutma Modülü |  | G02009 | Bir cihazın veya sistemin sıcaklığını düşürmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02009
| Cihaz Programcısı |  | G02010 | Verileri programlanabilir entegre devrelere aktarmak için kullanılan bir donanım parçası |  |  |  | G02¦G02010
| Cihaz Okuyucu |  | G02011 | Bir cihazın belleğini ve özelliklerini okumak için kullanılan bir donanım parçası |  | Değiştirilmiş (Metinsel) | 16 Şubat 2021'de tanımda metinsel değişiklik. | G02¦G02011
| Ayrık Elektrik Bileşeni |  | G02012 | Aktif veya pasif olup entegre devre olmayan sadece tek bir devre olan elektrik bileşeni. |  |  |  | G02¦G02012
|  | Kapasitör | G0201201 | Elektrik yükünü depolamak için tasarlanmış elektriksel bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02012¦G0201201
|  | Sigorta | G0201202 | Aşırı yük durumu olduğunda akım akışını durdurmak için tasarlanmış bir elektriksel bileşen. |  |  |  | G02¦G02012¦G0201202
|  | İndüktör | G0201203 | Bir devreye elektromotor kuvvet katmak için tasarlanmış bir bileşen, genellikle teli çevreleyen bir bobin. |  |  |  | G02¦G02012¦G0201203
|  | Direnç(Rezistans) | G0201204 | Akım akışına karşı koyan elektronik bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02012¦G0201204
|  | Selenoit | G0201205 | Hareketli bir demir çekirdeği çevreleyen bir bobinden oluşan, anahtar veya röle olarak tasarlanmış elektronik bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02012¦G0201205
|  | Güç Çevirici | G0201206 | Bir enerji formunu başka bir enerji formuna dönüştüren elektriksel bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02012¦G0201206
|  | Yarı İletken | G0201207 | Belirli malzemelerin değişken iletkenliğini kullanan transistörler ve diyotlar dahil bir tür elektronik bileşen. |  |  |  | G02¦G02012¦G0201207
| IC (Entegre Devre) Çip |  | G02013 | Birbiriyle bağlantılı birçok transistör ve diğer bileşenleri içeren mikroelektronik bir devre. |  |  |  | G02¦G02013
| Ekran |  | G02014 | Bilgileri görsel olarak sunmak için tasarlanmış bir bileşen. "Dokunmatik Ekran" durumunda G024004 kodunu kullanınız. |  |  |  | G02¦G02014
|  | Gösterge | G0201401 | Bir sistemin çalışma durumunu göstermek veya dikkat çekmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02014¦G0201401
|  | Ekran | G0201402 | Elektronik bir cihazda, görüntülerin ve verilerin görüntülendiği panel veya alan. |  |  |  | G02¦G02014¦G0201402
| Elektrik Kablosu / Tel |  | G02015 | İki konumu elektronik olarak bağlamak için kullanılan kaplanmış veya kaplanmamış bir tel. Hasta bağlantısı için kullanılmaz. |  |  |  | G02¦G02015
|  | Elektrot | G0201501 | Küçük bir metal parçası veya başka bir iletken madde. Bir güç kaynağına veya ekipmana elektrik akımı göndermek veya bunlardan elektrik akımı almak için kullanılır. Hasta bağlantısı için kullanılmaz. |  | Değiştirilmiş (Metinsel) | 16 Şubat 2021'de tanımda metinsel değişiklik. | G02¦G02015¦G0201501
|  | Topraklama Kablosu / Tel | G0201502 | Arıza durumunda akımı elektronik cihazdan güvenle taşımak için tasarlanmış bir tel kablo veya kayış. |  |  |  | G02¦G02015¦G0201502
|  | Kablo Ağı | G0201503 | Belirli bir cihaza bağlanmak için tasarlanmış gruplandırılmış kablo veya kablo yığını. |  |  |  | G02¦G02015¦G0201503
| Elektriksel Karıştırıcı |  | G02016 | Sinyalleri harmanlamak için tasarlanmış elektronik bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02016
| Elektrik Bağlantı Noktası |  | G02017 | Başka bir cihaza veya bileşene bağlantı görevi gören elektronik devre. |  |  |  | G02¦G02017
| Verici |  | G02018 | Bir transistördeki elektron kaynak elektrodu veya sistemdeki herhangi bir kaynak. |  |  |  | G02¦G02018
| Kulaklık |  | G02019 | Başkalarını duymadan kulağı kapatan bir bileşen. Bazı kulaklıklar, başkalarıyla veya cihazla iletişim kurmak için kullanılan bir mikrofonla birlikte gelir. |  |  |  | G02¦G02019
| Isıtıcı |  | G02020 | Havanın, gazın veya suyun ya da bir nesnenin sıcaklığını arttırmak için kullanılan bir ekipman. |  | Değiştirilmiş (Metinsel) | 16 Şubat 2021'de tanımda metinsel değişiklik. | G02¦G02020
| Bağlantı Merkezi |  | G02021 | Diğer cihazlar veya bileşenler için merkezi bağlantı olarak tasarlanmış elektronik bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02021
| Çevirici |  | G02022 | Doğru akımı, alternatif akıma dönüştüren bir elektriksel bileşen. |  |  |  | G02¦G02022
| Mıknatıs |  | G02023 | Demiri çeken ve manyetik alan üreten bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02023
| Osilatör |  | G02024 | Bir dalga sinyali üretmek için tasarlanmış elektronik bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02024
| Hasta Kablosu |  | G02025 | Bir elektrikli cihazı bir hastaya bağlamak için tasarlanmış yalıtılmış bir elektrik kablosu. |  |  |  | G02¦G02025
|  | İletim Kablosu | G0202501 | Cihazdan kabloya elektrik iletmek için tasarlanmış bir kablo. |  |  |  | G02¦G02025¦G0202501
|  | Hasta Elektrodu | G0202502 | Defibrilatör kaşık dahil bir hastayla temas edecek şekilde tasarlanmış bir elektrik iletkeni. |  |  |  | G02¦G02025¦G0202502
| Güç Kablosu |  | G02026 | Bir elektrikli cihazı elektrik prizine bağlamak için tasarlanmış esnek bir kablo. |  |  |  | G02¦G02026
| Güç Kaynağı |  | G02027 | Cihazlara elektrik gücü sağlamak için tasarlanmış bileşen. |  |  |  | G02¦G02027
| Basınç Dönüştürücü Prob |  | G02028 | Basınçtaki bir değişikliği değişen bir elektrik sinyaline dönüştürmek için tasarlanmış bir prob bileşeni. |  |  |  | G02¦G02028
| Yazıcı |  | G02029 | Metin veya görüntüleri kağıda veya başka bir alt tabakaya aktarmak için tasarlanmış elektronik bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02029
| Alıcı |  | G02030 | Gelen bir elektromanyetik sinyali yakalamak ve sesli veya görsel bir sinyale dönüştürmek için tasarlanmış elektronik bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02030
| Alıcı Stimülatör Ünitesi |  | G02031 | Koklear implantın bir parçası olarak, harici bileşenden sinyal almak ve daha sonra sinyali çözmek ve beyne iletmek için tasarlanmış implante edilmiş bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02031
| Tarayıcı |  | G02032 | Bilgisayara veri girişi için bir görüntünün dijital temsilini üreten elektronik bir bileşen veya belirli bir frekans aralığında bir sinyal aramak için tasarlanmış bir alıcı. |  |  |  | G02¦G02032
| Hoparlör / Siren |  | G02033 | Elektriksel sinyalleri duyulabilen seslere dönüştürmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02033
| Anahtar / Röle |  | G02034 | Bir devredeki bağlantıları kesmek veya değiştirmek için tasarlanmış mekanik veya elektronik bir bileşen (Örn. Düğme). |  |  |  | G02¦G02034
|  | Güç Anahtarı | G0203401 | Bir aygıta giden gücü düzenlemek için tasarlanmış bir anahtar. |  |  |  | G02¦G02034¦G0203401
|  | Röle | G0203402 | Bir devredeki bağlantıları kesmek veya değiştirmek için tasarlanmış elektronik bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02034¦G0203402
| Telemetri |  | G02035 | Telekomünikasyon yöntemlerini kullanarak uzak bir kaynaktan veri almak ve iletmek için tasarlanmış bileşen. |  |  |  | G02¦G02035
| Sıcaklık Dengeleyici |  | G02036 | Başka bir sistemdeki veya ortamdaki sıcaklık değişikliklerine yanıt olarak bir sistemin sıcaklığını dengelemek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02036
| Termostat |  | G02037 | Bir ısıtma / soğutma sisteminin başlatılmasını ve durdurulmasını kontrol ederek sıcaklığı düzenlemek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02037
| Transformatör |  | G02038 | Alternatif bir elektrik akımını, başka bir elektrikli cihaz veya bileşen için uygun bir çıkışa yükselten veya azaltan bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02038
| Verici |  | G02039 | Elektromanyetik dalgaları yaymak için bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02039
| Kullanıcı Giriş Cihazı |  | G02040 | Bilgisayara iki eksenli girdi oluşturmak için hareketli bir tutamaç kullanan bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02040
|  | Kumanda Kolu | G0204001 | Bilgisayara iki eksenli girdi oluşturmak için hareketli bir tutamaç kullanan bir kontrol bileşeni. |  |  |  | G02¦G02040¦G0204001
|  | Klavye/Tuş Takımı | G0204002 | Bilgisayara girdi oluşturmak için basılan mekanik tuşlardan oluşan bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02040¦G0204002
|  | Mikrofon | G0204003 | Sesi bir elektrik sinyaline dönüştürmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G02¦G02040¦G0204003
|  | Dokunmatik Ekran | G0204004 | Ekrandaki görüntüyü bastıktan sonra cihazı çalıştıran bir kontrol bileşeni. |  |  |  | G02¦G02040¦G0204004
Ölçüm |  |  | G03 | Sonuç elde etmek için bir şeyi ölçebilen bileşen. |  | Seçilemez | Lütfen hiyerarşi içinde daha ayrıntılı bir terim kullanınız. | G03
| Analizör |  | G03001 | Analiz yapmak için tasarlanmış herhangi bir bileşen. |  |  |  | G03¦G03001
|  | Oksijen Analizörü | G0300101 | Bir gaz karışımındaki oksijen konsantrasyonunu ölçmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G03¦G03001¦G0300101
| Açıklık |  | G03002 | Bir açıklığın boyutunu ölçmek için tasarlanmış veya bir açıklığın çapını arttırmak için kullanılan bir alet |  |  |  | G03¦G03002
| Kalibratör |  | G03003 | Bir cihazın çalışma parametrelerini ayarlamak için kullanılan standart veya referans bir malzeme. |  |  |  | G03¦G03003
| Saat |  | G03004 | Günün saatini belirtmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G03¦G03004
| Sayaç |  | G03005 | Bir şeyin kaç kez gerçekleştiğini takip etmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G03¦G03005
| Küvet |  | G03006 | İçerdiği bir maddenin optik ölçümünü elde etmek için bir optik sensör ile arayüz oluşturmak üzere tasarlanmış şeffaf bir konteynır. |  | Değiştirilmiş (Metinsel) | 16 Şubat 2021'de tanımda metinsel değişiklik. | G03¦G03006
| Göstergeler / Metre |  | G03007 | Bir sistemin durumunun görsel bir bulgusunu vermek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G03¦G03007
|  | Akış ölçer | G0300701 | Bir sıvının akış hızını ölçmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G03¦G03007¦G0300701
|  | Basınç ölçer | G0300702 | Basıncı ölçmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G03¦G03007¦G0300702
|  | Termometre | G0300703 | Sıcaklığı ölçmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G03¦G03007¦G0300703
| İşaretleyici |  | G03008 | Radyoopak işaretleyiciler de dahil olmak üzere konumun, yerin veya rotanın görsel bir göstergesi. |  |  |  | G03¦G03008
| Pipet |  | G03009 | Sıvı hacimlerinin doğru aktarımı için tasarlanmış, geleneksel olarak dereceli bir tüp içeren bir ölçüm bileşeni. |  |  |  | G03¦G03009
| Gösterge |  | G03010 | Bir ölçekte bir konum göstermek için tasarlanmış bir gösterge bileşeni. |  |  |  | G03¦G03010
| Ölçek |  | G03011 | Tartım için tasarlanmış bir bileşen veya dereceli bölüm dizisine sahip bir gösterge bileşeni. |  |  |  | G03¦G03011
| Sensör |  | G03012 | Ölçülebilen veya yorumlanabilen bir sinyal üreterek bir uyarana cevap vermek üzere tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G03¦G03012
|  | Kabarcık Sensörü | G0301201 | Bir sistemdeki baloncukların varlığını bildirmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G03¦G03012¦G0301201
|  | O2 Sensörü | G0301202 | Bir alandaki veya ortamdaki oksijen varlığına veya seviyesine yanıt vermek için tasarlanmış bir sensör. |  |  |  | G03¦G03012¦G0301202
|  | Fotodedektör | G0301203 | Işığı algılamak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G03¦G03012¦G0301203
|  | Basınç Sensörü | G0301204 | Bir alandaki basınç seviyesine veya bir yüzey basıncına yanıt vermek için tasarlanmış bir sensör. |  |  |  | G03¦G03012¦G0301204
|  | Sensör Probu | G0301205 | Algılama yerine ulaşmak üzere tasarlanmış bir bileşen. Sorun sensörle değil prob ile ilgiliyse kullanılmalıdır. |  |  |  | G03¦G03012¦G0301205
|  | Sıcaklık Sensörü | G0301206 | Bir alanın, yüzeyin veya ortamın sıcaklığına tepki vermek için tasarlanmış bir sensör. |  |  |  | G03¦G03012¦G0301206
| Zamanlayıcı |  | G03013 | Bir zaman aralığını ölçmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G03¦G03013
Mekanik |  |  | G04 | Genellikle motordan veya elektrikten güç kullanan bir cihazın bileşeni. |  | Seçilemez | Lütfen hiyerarşi içinde daha ayrıntılı bir terim kullanınız. | G04
| Erişim Portu |  | G04001 | Tıbbi ekipmanın veya herhangi bir maddenin bağlanması veya çıkarılması için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04001
| Çalıştırıcı |  | G04002 | Bir mekanizmayı veya sistemi hareket ettiren veya kontrol eden bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04002
| Adaptör |  | G04003 | Farklı aparat parçalarını uyumlu hale getirmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04003
| Hava Giderici |  | G04004 | Bir boşluktan veya sıvıdan havayı çıkarmak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04004
| Çapa |  | G04005 | Cihazı veya cihazın bir kısmını yerine sabitlemek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04005
| Aplikatör |  | G04006 | Bir maddeyi bir yüzeye aktarmak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04006
| Otomatik Enjeksiyon Sistemi |  | G04007 | Bir gaz veya sıvıyı dışarıdan müdahale olmadan bir alana veya ortama pompalamak için tasarlanmış bir sistem. |  |  |  | G04¦G04007
| Çanta |  | G04008 | Genellikle tek açıklığı olan esnek bir kap. |  |  |  | G04¦G04008
| Top |  | G04009 | Küresel şekilli herhangi bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04009
| Balon |  | G04010 | Şişirilip söndürülmek üzere tasarlanmış bir kese. |  |  |  | G04¦G04010
| Mil Yatağı |  | G04011 | Destek veya sürtünmeyi azaltmak için tasarlanmış hareketli parçalar arasındaki temas noktası. |  |  |  | G04¦G04011
| Körük |  | G04012 | Bir valf veya delikten hava çekmek için genişleyen ve büzülen ve havayı bir borudan dışarı atan bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04012
| Kayış |  | G04013 | Miller veya kasnaklar üzerinde hareket eden dar bir malzemeden oluşan bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04013
| Şişe |  | G04014 | Sıvıyı depolamak için kullanılan katı veya yarı katı bir kap. |  |  |  | G04¦G04014
| Solunum Devresi |  | G04015 | Bir anestezi makinesinde, hastaya gazlı bir anestezik maddenin ve oksijenin verildiği ve karbondioksitin çıkarıldığı yol. Devre açık veya kapalı olabilir. |  |  |  | G04¦G04015
| Fırça |  | G04016 | Tutamak veya kulpa yerleştirilmiş kıllardan oluşan bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04016
| Burç |  | G04017 | Dönen bir şaftın sürtünmesini azaltmak için tasarlanmış silindirik bir metal manşon. |  |  |  | G04¦G04017
| Kablo, Mekanik / Yapısal |  | G04018 | Nesneyi tutmak için uzun, ince, çok parçalı bir halat veya metalik tel. |  |  |  | G04¦G04018
| Kanül |  | G04019 | Vücut içine yerleştirilen sert veya yarı sert bir tüp |  |  |  | G04¦G04019
|  | Kanül Yuvası | G0401901 | Kanüle bağlanan metal veya plastik bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04019¦G0401901
| Kapak |  | G04020 | Bir kabın veya cihazın açıklığını kapatmak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04020
| Taşıyıcı |  | G04021 | Başka bir cihazın veya nesnenin desteklenmesini, taşınmasını veya hareketini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04021
| Tekerlek |  | G04022 | Bir nesneyi hareketli hale getirmek için takılmak üzere tasarlanmış bir döner silindir veya tekerlek. |  |  |  | G04¦G04022
| Kateter |  | G04023 | Sıvıların enjeksiyonuna veya çekilmesine veya geçişin açık kalmasına izin verecek şekilde tasarlanmış vücuda yerleştirilmiş esnek bir tüp. |  |  |  | G04¦G04023
|  | Kateter Yuvası | G0402301 | Katetere bağlanan küçük bir metal veya plastik bileşen. |  |  |  | G04¦G04023¦G0402301
| Hücre |  | G04024 | Materyalleri, reaktifleri veya örnekleri toplamak ve / veya aktarmak için bir kap olarak tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04024
| Zincir |  | G04025 | Diğer bileşenleri bağlamak için kullanılan genellikle metalden yapılmış birbirine bağlı halkaların birleşimi. |  |  |  | G04¦G04025
| Bölme |  | G04026 | Rezervuar / depolama olarak tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04026
| Şasi / Çerçeve |  | G04027 | Elektronik bir cihazın iç çerçevesi gibi diğer bileşenleri veya cihazları tutmak için tasarlanmış bir destek çerçevesi. |  |  |  | G04¦G04027
| Debriyaj |  | G04028 | Güç iletimini devreye sokan ve devreden çıkaran bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04028
| Kaplama Malzemesi |  | G04029 | Bir cihazın yüzeyini kaplayan bir malzeme tabakası. |  |  |  | G04¦G04029
| Bobin |  | G04030 | Sürekli bir döngü dizisi halinde sarılmış bir şeyden oluşan yapı. |  |  |  | G04¦G04030
|  | Helifix Bobini | G0403001 | Bir helifix pacing elektrodunun endokardiyuma yerleştirilmesine imkan verecek şekilde tasarlanmış bir bobin. |  |  |  | G04¦G04030¦G0403001
| Kolimatör |  | G04031 | Bir radyasyon ışınının boyutlarını ve yönünü tanımlamak ve sınırlandırmak için tasarlanmış, emici bir malzemeden yapılmış bir diyafram veya diyafram sistemi. |  |  |  | G04¦G04031
| Konsantratör |  | G04032 | Bir maddenin birim hacmi başına düşen ağırlığı arttırmak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04032
| Koni |  | G04033 | Bir uçtaki düz dairesel bir şekilden diğer uçtaki bir noktaya düzgün bir şekilde daralan üç boyutlu bir parça. |  |  |  | G04¦G04033
| Konnektör / Birleştirici |  | G04034 | Gerektiğinde kolaylıkla bağlantı kesme ve yeniden bağlantı kurmayı sağlayan parçalar arasında bağlantı görevi görecek şekilde tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04034
|  | Bağlantı Pimi | G0403401 | Cihazın bir açıklıktan sabitlenmesini sağlayan çıkıntılı bir parçası. |  |  |  | G04¦G04034¦G0403401
| Kontrolör |  | G04035 | Başka bir cihazın çalışmasını kontrol etmek veya düzenlemek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04035
| Kompresör |  | G04036 | Hava veya gaz basıncını artıran bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04036
| Örtü |  | G04037 | Bir şeyi gizlemek, örtmek veya korumak için tasarlanmış bir nesne. |  |  |  | G04¦G04037
| Manşon |  | G04038 | Bir vücut kısmını veya başka bir bileşeni veya cihazı çevreleyen bant benzeri bir yapı. |  |  |  | G04¦G04038
| Kupa |  | G04039 | İçbükey yarım küre şeklinde bir cihazın parçası veya tasarımı. |  |  |  | G04¦G04039
| Cusp/Kapakçık |  | G04040 | Tipik olarak tek yönlü bir valf(kapak) parçası olarak kullanılan ince bıçak benzeri bileşen. |  | Değiştirilmiş(Metinsel) | Terimde 25 Haziran 2020'de minör metinsel değişiklik. | G04¦G04040
| Kesici Bıçak |  | G04041 | Dilimleme veya kesme için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04041
| Silindir |  | G04042 | Düz yuvarlak uçlu ve uzun düzgün kenarlı üç boyutlu bir parça. |  |  |  | G04¦G04042
| Cihaz Daraltıcı |  | G04043 | Bir şeyi katlamak veya daraltmak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04043
| Cihaz Dağıtımcısı |  | G04044 | Bir şeyi kurmak veya sistematik bir şekilde dağıtmak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04044
| Diyafram |  | G04045 | Esnek bir tabaka veya bölümden oluşan bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04045
| Kubbe |  | G04046 | Dışbükey yarım küre şeklinde bir cihazın parçası veya tasarımı. |  |  |  | G04¦G04046
| Boşaltıcı |  | G04047 | Bir cihazı veya bileşeni dışarı iten bir mekanizma. |  |  |  | G04¦G04047
| Ekipman Direği |  | G04048 | Tıbbi ekipman asmak için tasarlanmış yapısal bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04048
| Uzatıcı |  | G04049 | Bir yapıyı uzatmak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04049
| Kumaş |  | G04050 | Tekstil liflerinden üretilen bez. |  |  |  | G04¦G04050
| Fan/Üfleyici |  | G04051 | Düzlemsel bir yüzeyin dönüşüyle ​​hava akımı oluşturmak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04051
| Sabitleyici |  | G04052 | Öğeleri yerinde tutmak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04052
|  | Yapıştırıcı | G0405201 | İki veya daha fazla yüzeyi birbirine yapıştıran herhangi bir madde. Bu ayrı olarak temin edilebilir veya bant gibi başka bir parçaya eklenebilir. |  |  |  | G04¦G04052¦G0405201
|  | Cıvata | G0405202 | Bir sabitleyici oluşturmak için bir diş / somun bağlantısına sahip olabilen silindirik bir bağlantı elemanı. |  | Değiştirilmiş (Metinsel) | 16 Şubat 2021'de tanımda metinsel değişiklik. | G04¦G04052¦G0405202
|  | Kelepçe | G0405203 | Öğeleri mekanik olarak sıkıca bir arada tutmak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04052¦G0405203
|  | Klips | G0405204 | Eşyaları bir arada tutmak ve bağlamak için tasarlanmış küçük bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04052¦G0405204
|  | Sabitleme Teli | G0405205 | Yapısal veya başka bir amaç için tasarlanmış bir metal tel. |  |  |  | G04¦G04052¦G0405205
|  | Mandal | G0405206 | Genellikle bir yuvada tutulan çubuktan oluşan mobil bir parça için sabitleme bileşeni. |  |  |  | G04¦G04052¦G0405206
|  | Çivi | G0405207 | Bir ucunda keskin bir nokta bulunan ve genellikle diğer ucu düz olan pim şeklindeki bir tutturucu. |  |  |  | G04¦G04052¦G0405207
|  | Cıvata Somunu | G0405208 | Bir cıvatayı bağlamak için tasarlanmış dişli bir bağlantı elemanı. |  |  |  | G04¦G04052¦G0405208
|  | Toplu İğne | G0405209 | Başka bir nesneyi sabitlemek için tasarlanmış küçük, ince ayrı bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04052¦G0405209
|  | Sivri Uç | G0405210 | Bir cihazın genellikle başka bir şeye bağlanmak için tasarlanmış olan çıkıntılı sivri parçası. |  |  |  | G04¦G04052¦G0405210
|  | Tutucu | G0405211 | Eşyaları yerinde tutmak için tasarlanmış fiziksel bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04052¦G0405211
|  | Perçin | G0405212 | Ağır bir pimi andıran, bir ucunda bir kafaya sahip olan ve bağlanacak parçalardan geçtikten sonra diğer ucun düzleştirilmesi için tasarlanmış bir sabitleme bileşeni. |  |  |  | G04¦G04052¦G0405212
|  | Vida | G0405213 | Konik dişli bir şaft ve itici aletle kenetlenmek üzere tasarlanmış bir kafaya sahip sabitleme bileşeni. |  |  |  | G04¦G04052¦G0405213
|  | Zımba Teli | G0405214 | İki veya daha fazla yüzeyi delip bir arada tutmak için tasarlanmış bükülmüş telden oluşan sabitleme bileşeni. |  |  |  | G04¦G04052¦G0405214
|  | Dikiş İpliği | G0405215 | Bir yarayı kapatmak, dokuları birleştirmek veya bir cihazın bileşenlerini (Örn. Kumaşı tel stent çerçevesine bağlama) bağlamak için cerrahi olarak kullanılan tek filamentli veya çok filamentli malzeme. |  |  |  | G04¦G04052¦G0405215
|  | Sabitleme Bandı | G0405216 | Bağlama veya sabitleme için sıklıkla kullanılan uzun, ince, düz, esnek bir malzeme. |  |  |  | G04¦G04052¦G0405216
| Lif |  | G04053 | Uzun, ince bir malzemeden yapılmış herhangi bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04053
| Filtre |  | G04054 | İçinden geçen herhangi birşeyi bir şeyden ayırmak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04054
| Birleşme Yüzeyi |  | G04055 | Bir cihazı güçlendirmek veya dengede tutmak ya da bir yüzeye bağlanmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış çıkıntılı bir kenar. |  |  |  | G04¦G04055
| İnce Metal Levha |  | G04056 | İnce, esnek bir metal levha. |  |  |  | G04¦G04056
| Gaz Eşanjörü |  | G04057 | İki veya daha fazla konum arasındaki gazları aktarmak için kullanılan bileşen. |  |  |  | G04¦G04057
| Conta |  | G04058 | Bağlantı yüzeyleri arasında bir sızdırmazlık oluşturmak üzere tasarlanmış önceden şekillendirilmiş bir malzeme. |  |  |  | G04¦G04058
| Dişli |  | G04059 | Başka bir dişli nesneyle birbirine geçmek ve hareketi iletmek için tasarlanmış bir dişli çark. |  |  |  | G04¦G04059
| Jeneratör |  | G04060 | Elektrik, buhar veya gaz üretmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04060
| Kılavuz |  | G04061 | Başka bir nesnenin geçişini yönlendirmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04061
| Kılavuz Tel |  | G04062 | Tıbbi cihazların vücut içine yerleştirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış esnek bir tel. |  |  |  | G04¦G04062
| El Aleti |  | G04063 | Cihazın elde tutulurken kullanılmak üzere tasarlanmış bir kısmı. |  |  |  | G04¦G04063
| Kolektör |  | G04064 | Kablo ve jeneratör arasındaki bağlantı noktası. |  |  |  | G04¦G04064
| Dikiş Halkası |  | G04065 | Çevredeki dokulara tutturularak sabit bir yüzey sağlamak üzere tasarlanmış destekleyici bir malzeme halkası. |  |  |  | G04¦G04065
| Sıcaklık Eşanjörü |  | G04066 | Akışkanlar ve/veya gazlar arasında bir bariyere veya çevreye ısı aktarmak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04066
| Menteşe |  | G04067 | İki nesneyi birleştirmek ve birbirlerine göre sallanmalarını sağlamak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04067
| Tutacak |  | G04068 | Başka bir nesneyi tutmak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04068
| Hortum |  | G04069 | Sıvı veya gaz taşımak için tasarlanmış esnek bir tüp. |  |  |  | G04¦G04069
| Yuva |  | G04070 | Bir ekipmanı çevreleyen ve koruyan sert bir muhafaza. |  |  |  | G04¦G04070
| Nemlendirici |  | G04071 | Gazdaki nemi arttırmak için kullanılan bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04071
| Hidrolik Sistem |  | G04072 | Hareket sağlamak için sıvı basıncı kullanmak üzere tasarlanmış bir sistem. |  |  |  | G04¦G04072
| Çark |  | G04073 | Bir sıvıyı döndürerek hareket ettirmek için tasarlanmış bir santrifüj pompanın, kompresörün veya başka bir makinenin dönen bileşeni. |  |  |  | G04¦G04073
| Yerleştirici |  | G04074 | Fonksiyonu belirli bir cihazın yerleştirilmesini kolaylaştırmak olan bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04074
| Yalıtım |  | G04075 | Isı, ses veya elektrik iletimini azaltmak için tasarlanmış bir malzeme. |  |  |  | G04¦G04075
| İzolatör |  | G04076 | İki bileşen arasındaki etkileşimi sınırlamak için tasarlanmış herhangi bir malzeme veya yapı. |  |  |  | G04¦G04076
| Çene |  | G04077 | Bir nesneyi kapatmak veya bir şeyi tutmak için birbirine karşılıklı konumda olan parçaları kullanarak tasarlanmış bileşen. |  |  |  | G04¦G04077
| Eklem |  | G04078 | Nesneler arasında bağlantı noktası olarak tasarlanmış bir bileşen; esnek veya katı olabilir. |  |  |  | G04¦G04078
| Tuş/Kol Topuzu |  | G04079 | Ayarlama veya kontrol için kullanılan yuvarlak bir parça veya top. |  |  |  | G04¦G04079
| Etiket |  | G04080 | Cihazın niteliğini, sahipliğini veya diğer özelliklerini tanımlayan herhangi bir yazılı, basılı veya grafiksel öğe. |  |  |  | G04¦G04080
| Kapakçık |  | G04081 | Ortada menteşeli iki ince bıçaktan oluşan bir cihaz, tipik olarak sıvı akışını kontrol etmek için tasarlanmıştır. |  | Kullanım dışı | Terim 25 Haziran 2020'de kullanım dışı bırakıldı. Lütfen "Cusp/Kapakçık" (G04040) terimini kullanınız. | G04¦G04081
| Kaldıraç |  | G04082 | Sabit bir nokta etrafında dönen sert bir çubuk. |  |  |  | G04¦G04082
|  | Ayak Pedalı | G0408201 | Ayakla çalıştırılmak üzere tasarlanmış bir kol. |  |  |  | G04¦G04082¦G0408201
| Astar |  | G04083 | Koruma veya yalıtım için bir boşluğun veya kabın duvarlarının içine yerleştirilen bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04083
| Kartuş / Kaset |  | G04084 | Cihazda mekanizmayı beslemek üzere kullanılan sarf malzemeyi barındırmak için tasarlanmış bir bölme. |  |  |  | G04¦G04084
| Dağıtıcı |  | G04085 | Kollara ayrılmış bir boru veya kanal sistemi; tipik olarak sıvıların veya gazların akışını yönlendirmek için kullanılır. |  |  |  | G04¦G04085
| Maske |  | G04086 | Burun ve / veya ağız üzerine yerleştirilmek üzere tasarlanmış esnek, kullanılan yüzeye göre biçim alan bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04086
| Mekanik Mikser |  | G04087 | Malzemeleri karıştırmak için tasarlanmış mekanik bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04087
| Zar |  | G04088 | İnce esnek bir malzeme katmanı veya benzerinden yapılmış iki bölme arasında sınır olarak davranan bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04088
| File |  | G04089 | İnce bir ağ benzeri yapı oluşturarak üst üste binen ipliklerden yapılmış bileşen. |  |  |  | G04¦G04089
| Motor(lar) |  | G04090 | Hareket üretmek veya vermek için her türlü enerjiyi dönüştüren bir makine (kinetik enerji). |  |  |  | G04¦G04090
| Yatak |  | G04091 | Bir nesnenin diğerine bağlanmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış yapısal bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04091
| İğne |  | G04092 | Uzun, ince, sivri bir şekle sahip bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04092
| Ağızlık |  | G04093 | Bir sıvının veya gazın akışını düzenlemek ve yönlendirmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04093
| Paketleme |  | G04094 | Kullanımdan önce barınma, tanımlama ve koruma sağlayan cihazın etrafındaki dış kaplaması. |  |  |  | G04¦G04094
| Ped |  | G04095 | Genellikle bir kişinin veya cihazın yaralanmasını veya hasar görmesini önlemek için kullanılan yumuşak, yastık benzeri bir malzeme. Sıvıyı emmek için emici bir malzemeden de yapılabilir. |  | Değiştirilmiş (Metinsel) | 16 Şubat 2021'de tanımda metinsel değişiklik. | G04¦G04095
| Panel |  | G04096 | Bir cihazın veya bileşenin yüzeyini oluşturan sert bir tabaka. |  |  |  | G04¦G04096
| Plaka |  | G04097 | Başka bir yapının parçalarını birleştirmek, güçlendirmek veya oluşturmak için kullanılan ince, düz bir tabaka veya şerit. |  |  |  | G04¦G04097
| Tıpa |  | G04098 | Bir cihazdaki veya başka bir nesnedeki bir açıklığa oturacak şekilde tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04098
| Piston |  | G04099 | Başka bir nesneyi, sıvıyı veya gazı iten veya sıkıştıran bir makine, alet veya cihaz bileşeni. |  |  |  | G04¦G04099
| Direk |  | G04100 | Diğer parçaları destekleyen, yerleştiren veya hizalayan sıkıca sabitlenmiş dik bir parça. |  |  |  | G04¦G04100
| Kaplama |  | G04101 | Diğer bileşenleri bir arada tutmak için kullanılan reçine, tutkal veya başka bir madde. |  |  |  | G04¦G04101
| Prob |  | G04102 | Yönlendirme ya da ölçüm amaçlı bir yere ulaşmak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04102
| İşleyici |  | G04103 | Bir malzemenin hazırlanması veya işlenmesi için tasarlanmış bir bileşen. Bilgisayar işlemcileri için kullanılmamalıdır. |  |  |  | G04¦G04103
| Makara |  | G04104 | Bir kuvvetin yönünü değiştiren bir bileşen (Örn.Kayış veya zincir). |  |  |  | G04¦G04104
| Pompa |  | G04105 | Bir sıvının hareketini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04105
| İtici |  | G04106 | Bir şeyi iterek ilerletmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04106
| Çark Mandalı |  | G04107 | Başka bir parçanın hareketine tek bir yönde izin veren veya onu zorlayan bir parça. |  |  |  | G04¦G04107
| Ray |  | G04108 | Destek, bağlantı, kılavuzluk veya düşmeye karşı koruma için tasarlanmış bir çubuk. |  |  |  | G04¦G04108
|  | Yan Ray | G0410801 | Bir şeyin yanına tutturulmuş destekleyici veya koruyucu bir ray. |  |  |  | G04¦G04108¦G0410801
| Regülatör |  | G04109 | Bir işlemi veya durumu kontrol etmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04109
| Rezervuar |  | G04110 | Bir sıvıyı depolamak için tasarlanmış bir tank. |  |  |  | G04¦G04110
| Halka |  | G04111 | Dairesel bant şeklinde bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04111
| Çubuk / Mil |  | G04112 | Hareket iletmek veya diğer bileşenleri bağlamak için kullanılan uzun silindirik bir çubuk. |  |  |  | G04¦G04112
| Mühür |  | G04113 | Malzemenin birleşim yerinden veya açık kısmından geçişini önlemek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04113
| Amortisör |  | G04114 | Bir kuvveti söndürmek veya azaltmak için tasarlanmış mekanik bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04114
| Manşon |  | G04115 | Bir cihazın başka bir parçası veya başka bir nesnenin üzerinde kayan silindirik bir bağlantı parçası. |  |  |  | G04¦G04115
| Cam Deney Plakası |  | G04116 | Mikroskopik çalışma için örneklerin yerleştirilebileceği düz dikdörtgen cam parçası. |  |  |  | G04¦G04116
| Soket |  | G04117 | Başka bir şeyin uyduğu açıklık olarak tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04117
| Aralayıcı |  | G04118 | Nesneleri daha ayrı bir şekilde konumlandırmak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04118
| Yay |  | G04119 | Bir yük altında bükülmek ve daha sonra boşaltıldığında eski şekline dönmek için tasarlanmış elastik bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04119
| Stant |  | G04120 | Bir nesneyi tutmak için tasarlanmış bir destek bileşeni. |  |  |  | G04¦G04120
| Dingil Teli |  | G04121 | Bir cihazın manevra yapabilmesi için tasarlanmış bir tel. |  |  |  | G04¦G04121
| Stent |  | G04122 | Kan damarı, kanal veya tüp içerisine iyileşmeye yardımcı olması veya bir tıkanıklığı gidermesi için yerleştirilen boru biçiminde bir destek. |  |  |  | G04¦G04122
| Valf(Vana) |  | G04123 | Bir sıvının akışını düzenlemek ve tam olarak kapatıldığında akışı tamamen durdurmak için musluk gibi davranacak şekilde tasarlanmış dönen bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04123
| Tıpa |  | G04124 | Bir açıklığı kapatmak için tasarlanmış bileşen. |  |  |  | G04¦G04124
| Gerilim Azaltma |  | G04125 | Bir hortumun veya kablonun aşırı esnemesini önlemek için bir konektörle çalışmak üzere tasarlanmış bir yapı. |  |  |  | G04¦G04125
| Stilet |  | G04126 | Bir iğne, kateter veya kanülden geçerek sertleştirilmesi veya kalıntılardan arındırılması için tasarlanmış ince bir metal tel. |  |  |  | G04¦G04126
| Şırınga |  | G04127 | Bir ucunda bir piston ve diğer ucunda bir dağıtım deliği olan sert bir silindir olarak tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04127
| Masa |  | G04128 | Genellikle bir veya daha fazla dikey bacak tarafından desteklenen pürüzsüz düz bir yüzeye sahip bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04128
| Uç |  | G04129 | Bir nesnenin sivri veya yuvarlak ucu. |  |  |  | G04¦G04129
| Alet |  | G04130 | Montajını veya çalışmasını desteklemek için bir aygıtla birlikte verilen ve aygıtın parçası olmayan bir bileşen. Yalnızca bileşeni açıklayan başka bir terim yoksa kullanınız. |  | Değiştirilmiş (Metinsel) | 16 Şubat 2021'de tanımda metinsel değişiklik. | G04¦G04130
| Ötelenme Hareketi Bileşeni |  | G04131 | Dönme hareketini başka bir hareket türüne (Örn. Eksantreler) aktarmaya yönelik dönen bir parça. |  |  |  | G04¦G04131
| Kapan(Tuzak) |  | G04132 | Kabarcıkları veya sıvıyı yakalamak veya çıkarmak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04132
| Trokar |  | G04133 | Sıvıyı çekmek veya kateter veya başka bir cihazın yerleştirilmesine izin vermek için vücut boşluğunun duvarını delmek için tasarlanmış keskin, sivri bir çubuk. |  |  |  | G04¦G04133
| Tüp |  | G04134 | Sıvıları veya gazları tutmak veya taşımak için sert veya esnek uzun içi boş bir silindir. |  |  |  | G04¦G04134
|  | Kapiler Tüp | G0413401 | Bir sıvının yer çekimine karşı aktığı dar bir tüp. |  |  |  | G04¦G04134¦G0413401
| Valf(ler) |  | G04135 | Bir sıvının veya gazın akışını kontrol etmek için tasarlanmış mekanik bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04135
|  | Kontrol Valfi | G0413501 | Bir akışkanın veya gazın akışını düzenlemek için tasarlanmış bir valf. |  |  |  | G04¦G04135¦G0413501
|  | Luer Valfi | G0413502 | Luer bağlantı parçasını içeren bir valf. |  |  |  | G04¦G04135¦G0413502
|  | Tek Yollu Valf | G0413503 | Sadece bir yönde akışa izin verecek şekilde tasarlanmış bir valf. |  |  |  | G04¦G04135¦G0413503
| Buharlaştırıcı |  | G04136 | İlaçlar gibi sıvıların gazlaştırılması için bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04136
| Vibratör |  | G04137 | Titreşim hareketi oluşturmak için tasarlanmış mekanik bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04137
| Pul |  | G04138 | Nesneler arasında mekanik bir yalıtım olarak kullanılan düzleştirilmiş bir disk. |  |  |  | G04¦G04138
| Kaynak(Lehim) |  | G04139 | İki veya daha fazla parçanın birbirine kaynak yapılması sonucu olan herhangi bir birleştirme bağlantısı. |  |  |  | G04¦G04139
| Tekerlek |  | G04140 | Aks veya şaft üzerinde dönecek şekilde tasarlanmış, telli, dairesel bir jant veya katı diskten oluşan mekanik bir bileşen. |  |  |  | G04¦G04140
| Pencere |  | G04141 | Görsel inceleme veya ışığın geçmesi için tasarlanmış bir cihazdaki şeffaf bir panel. |  |  |  | G04¦G04141
| Obtüratör(Işık Kesici Panjur) |  | G04142 | Geçen ışığı veya radyasyonu kontrol eden veya engelleyen gedik. |  |  |  | G04¦G04142
Optik |  |  | G05 | Görme, ışık veya görüntüleri içeren veya bunlarla ilgili bileşen. |  | Seçilemez | Lütfen hiyerarşi içinde daha ayrıntılı bir terim kullanınız. | G05
| Kamera |  | G05001 | Bir nesnenin görüntüsünün odaklandığı ve kaydedildiği, genellikle kapaklı bir merceğe sahip ışık geçirmez bir muhafaza içeren, fotoğraf çekme aparatı. |  |  |  | G05¦G05001
| Film |  | G05002 | Elektromanyetik radyasyona maruz kaldığında görüntü yakalamak için tasarlanmış fotoğrafik bir materyal. |  |  |  | G05¦G05002
| Görüntüleyici |  | G05003 | Görsel bir sunum oluşturmak veya kaydetmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G05¦G05003
| Lazer |  | G05004 | Tek renkli eş fazlı ışık demeti yaymak için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G05¦G05004
| LED (Işık Yayan Diyot) |  | G05005 | Bir akım içinden geçtiğinde ışık yaymak için tasarlanmış bir diyot tipi. |  |  |  | G05¦G05005
| Lensler |  | G05006 | Elektromanyetik radyasyonu odaklamak (yoğunlaştırmak) veya dağıtmak için tasarlanmış elektrikli veya optik bileşen. |  |  |  | G05¦G05006
| Işık Kaynağı |  | G05007 | Görünür ışık üreten bir bileşen. |  |  |  | G05¦G05007
|  | Ampul | G0500701 | Işık veya ısı üretmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G05¦G05007¦G0500701
| Ayna |  | G05008 | Işığı yansıtacak şekilde tasarlanmış parlak bir yüzeyden oluşan bir bileşen. |  |  |  | G05¦G05008
| Optik Lif |  | G05009 | Işığın iletimi için bir kanal olacak şekilde ince cam elyaftan yapılmış bir bileşen. |  |  |  | G05¦G05009
Güvenlik |  |  | G06 | Güvenlikle ilgili bileşen |  | Seçilemez | Lütfen hiyerarşi içinde daha ayrıntılı bir terim kullanınız. | G06
| Alarm |  | G06001 | Belirli bir olayın gerçekleştiğini bildirmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G06¦G06001
|  | Alarm, Sesli | G0600101 | Ses çıkararak belirli bir olayın gerçekleştiğini bildirmek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G06¦G06001¦G0600101
|  | Alarm, Görsel | G0600102 | Belirli bir olayın meydana geldiğini gösterilebilecek şekilde sinyal vermek için tasarlanmış bir bileşen. |  | Değiştirilmiş (Metinsel) | 16 Şubat 2021'de tanımda metinsel değişiklik. | G06¦G06001¦G0600102
| Acil Durum Düğmesi ya da Kolu |  | G06002 | Bir makine veya cihazın kapanmasını zorlamak için tasarlanmış bir düğme ve devreler. |  |  |  | G06¦G06002
| Arıza Güvenlik Sistemi |  | G06003 | Bir cihazın veya sistemin arızalı, güvensiz veya yetkisiz çalışmasını önlemek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G06¦G06003
| Kilitleme Mekanizması |  | G06004 | Tutmak, kapatmak veya sabitlemek için tasarlanmış bir sabitleme bileşeni. |  |  |  | G06¦G06004
| Koruyucu/Kalkan |  | G06005 | Zarar görmeyi önlemek veya diğer bileşenlerin zarar görmesini önlemek için tasarlanmış bir bileşen. |  |  |  | G06¦G06005
| Güvenlik Kilidi |  | G06006 | Tipik olarak bir operatörün zarar görmesini veya cihazın kendisinin zarar görmesini önlemek üzere bir cihazın değişen durumundan dolayı istenmeyen eylemleri önlemek için tasarlanmış mekanik veya elektronik bir bileşen. |  |  |  | G06¦G06006
|  | İğne Çubuğu Önleme Mekanizması | G0600601 | İğne çubuğu yaralanmalarını önlemek için cihaza entegre bir mekanizma. |  | Değiştirilmiş (Metinsel) | 16 Şubat 2021'de tanımda metinsel değişiklik. | G06¦G06006¦G0600601
| Güvenlik Valfi |  | G06007 | Bir sistemdeki basıncı belirtilen basıncın altında tutmak için otomatik olarak açılacak şekilde tasarlanmış bir vana. |  |  |  | G06¦G06007
Diğerleri |  |  | G07 | Diğerleri |  | Seçilemez / Değiştirilmiş (Metinsel) | Lütfen hiyerarşi içinde daha ayrıntılı bir terim kullanınız. / 16 Şubat 2021'deki çalışma notunu güncellemek için tanım değişti. | G07
| Parça/Bileşen/Uygulanamaz Ara-Montaj Terimi |  | G07001 | Cihazın ayrı parçaları, bileşenleri veya alt montajları yoktur veya rapor edilen olayın tek bir parçaya, bileşene veya alt montaja bağlanması uygun olmaz. Sorun, belirli bir bileşen yerine genel cihazı içeriyorsa veya etkiliyorsa bu terimi kullanınız. |  |  |  | G07¦G07001
| Mevcut Olmayan Uygun Terim/Kodlar |  | G07002 | Parçalar, bileşenler veya alt montajlar başka bir terimle yeterince tanımlanmamıştır. Not: Başka uygulanabilir bir kod olduğu sürece bu kod kullanılmamalıdır. Bir olumsuz olay raporu gönderilirken tercih edilen terim belgelenmelidir. Bu bilgi, kod tablosuna yeni bir terim eklenip eklenmeyeceğini belirlemek için kullanılacaktır. |  |  |  | G07¦G07002